|

|------

Palintest ®

ТОЧНЫЙ ФОТОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРА, БРОМА, pH, ЩЕЛОЧНОСТИ И ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ

фотометр

5

Пултест

Компания Palintest Ltd

Palintest House, Kingsway, Team Valley, Gateshead, Tyne & Wear  England  NE11 0NS

Тел: 0191 491 0808    Факс: 0191 482 5372   E-Mail: palintest@palintest.com

Palintest является зарегистрированной торговой маркой компании Palintest Ltd

ИНСТР.26

|

##### ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЕРИИ W4

- Простота использования

- Автоматическая установка нуля

- Установка нуля хранится в памяти

- Отображение ошибок

- Ручной прибор, также может использоваться с подставкой

##### Пределы измерений

Хлор	0.00 – 5.00 мг/л

Бром	0 – 10.00 мг/л

pH	6.80 – 8.40

Щелочность	0 – 500 мг/л

Циануровая

кислота  	0 – 100 мг/л

----|

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Контрольная и опытная пробирки

В приборе Пултес 5 контрольная (BLANK) пробирка используется для установки нуля, а опытная (SAMPLE) пробирка используется для проведения измерений.

Контрольная пробирка наполняется необработанной водой. В опытной пробирке находится вода, в которую добавлены реагенты, необходимые для проведения измерений.

Значение нуля сохраняется в памяти. Если условия измерений не изменялись, то нет необходимости переустанавливать значение нуля.

#### Выбор теста

1	Нажмите кнопку MENU. Отобразится текущий выбранный тест :-

Хлор	CL

Бром	Br

pH	PH

Щелочность	Alc

Циануровая кислота	CYA

2	Чтобы выбрать другой тест, нажимайте кнопку MENU пока на экране не появится нужный тест.

### Установка нуля

- Вставьте контрольную пробирку в испытательную камеру.

- Нажмите и держите кнопку ON пока на экране не появятся символы '---‘ (2 секунды).

- Отпустите кнопку ON, когда на экране появится '0.00'. Значение для установки нуля сохранится в памяти.

###### Проведение измерений

- Вставьте опытную пробирку в испытательную камеру.

- Нажимайте кнопку ON, пока на экране не появится название теста (1 секунда). Отпустите кнопку, на экране отобразятся результаты измерений. (Нельзя долго держать кнопку нажатой, иначе прибор попытается провести установку нуля, что приведет к ошибкам в показаниях).

- Отобразится измеренное значение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип прибора	Однолучевой колориметр, запрограммированный для прямого измерения уровня остаточного хлора и брома, уровня pH, щелочности и циануровой кислоты.

Оптика	Оптическая система Palintest W4  с импульсным белым светодиодом, волновым фильтром и фотодетектором

Пределы измерений	Хлор    	0.00 - 5.00 мг/л

Бром	0 - 10.00 мг/л

pH	6.80 - 8.40

Щелочность	0 - 500 мг/л

Циануровая

кислота	0 - 100 мг/л l

Рабочая

температура	0 - 40°C / 32 - 104°F

Дисплей	10 мм символьный ЖК дисплей

Испытательные	Для использования с круглыми

ячейки	пробирками 10 мл, наружным диаметром 20 мм, длина 18 мм

Управление	С помощью двух кнопок

Установка нуля	Сохраняется в памяти, может переустанавливаться перед каждым измерением

Внутренняя	Заводская. Изменение калибровки

калибровка 	с помощью внутренней программы

Корпус прибора	Корпус с защитой от брызг, мембранная клавиатура

Питание	Две батареи 1.5В. Система управления питанием с автоматическим отключением

Размер	Только прибор: 173 x 75/44 x 41 мм

_______________________

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Для облегчения работы оператора, прибор Пултест 5 Фотометр отображает следующие сообщения об ошибках:-

| Символ | Причина | Что делать |
| --- | --- | --- |
| E1 | Используется окрашенная, грязная или поцарапанная контрольная пробирка. | Переустановите ноль, используя нормальную контрольную пробирку. |
| E2 или E3 | a)Для установки нуля используется неправильная контрольная пробирка. b) Электрические неполадки в приборе. | a) Переустановите ноль, используя правильную контрольную пробирку. b) Отдайте прибор в ремонт. |
| E4 | Недостаточное напряжения для проведения измерений. | Замените батарейки. |
| E5 | Измерениям мешают посторонние источники света. | a) Уберите прибор от ярких источников света. b) Проверьте не поврежден ли корпус прибора. |

ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ

Для проверки калибровки имеются сертифицированные цветные стандарты. Используйте только стандарты Palintest Series W4 Standards. Не проводите калибровку во время проведения измерений.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Содержите пробирки в чистоте. Перед проведением измерений закрывайте пробирки пластиковыми крышками. Не допускайте попадания раствора и воды внутрь прибора. При попадании жидкости на прибор, немедленно вытрите его сухой тряпкой. Никогда не используйте для очистки инструмента растворители и абразивные материалы.

Заменяйте батареи, когда на экране будет отображаться символ ‘B’. Чтобы открыть крышку отсека батарей слегка сожмите ее по краям и потяните вниз. Используйте две 1.5В батареи ‘AA’, MN 1500, LR6, E91, AM3 или эквивалентные. Если прибор не будет использоваться длительное время, выньте из него батарейки. Гарантийный срок прибора Пултест 5 Фотометр составляет один год с даты продажи. Гарантия не распространяется на случайные повреждения или повреждения вызванные вмешательством в прибор неавторизованного персонала или неправильной эксплуатацией. При необходимости ремонта, обратитесь в наш Отдел технического обслуживания и сообщите серийный номер. Данная гарантия никак не влияет на законные права.

ПОВТОРНЫЙ ЗАКАЗ РЕАГЕНТОВ

При заказе важно указать, что вам нужны таблетки фотометрического класса. Нельзя использовать быстрорастворимые таблетки типа DPD № 1 и таблетки с красным фенолом, которые продаются для использования с Пултестером. Эти таблетки дают слегка мутноватый раствор, и фотометрические измерения дают неправильный результат.

ИЗМЕРЕНИЕ ХЛОРА МЕТОДОМ DPD

Реагенты и оборудование

Таблетки Palintest DPD № 1 – Фотометрического класса

Таблетки Palintest DPD № 3 – Фотометрического класса

Круглые пробирки, 10 мл стекло (PT 595)

Инструкция по измерению

- Сполосните пробирку образцом воды, оставьте в пробирке две или три капли.

- Добавьте одну таблетку DPD № 1, растолките таблетку и затем долейте образец воды до отметки 10 мл. Размешивайте до полного растворения.

- Немедленно проведите измерение. Полученное значение показывает остаток свободного хлора в мг на литр (частях на миллион). Если вам нужен только уровень свободного хлора, то завершите измерения.

- Если необходимо дополнительно измерить уровень общего или комбинированного хлора, то продолжайте измерения, используя тот же образец. Добавьте одну таблетку DPD № 3, растолките и размешайте до полного растворения.

- Подождите две минуты для полного формирования цвета.

- Проведите измерение. Полученное значение показывает общий остаток хлора в мг на литр (частях на миллион).

- Остаток комбинированного хлора получается путем вычитания значения свободного хлора из значения общего хлора :-

Комбин. хлор = Общий хлор – Свободный хлор

Обратите внимание на то, что высокие концентрации хлора (выше 10 мг/л) могут привести к отбеливанию розового цвета, который образуется при проверке DPD, и привести к получению неверных результатов. Если вы знаете, что в воде присутствует хлор, а образец окрашивается очень слабо, необходимо провести дополнительную проверку на отбеливание, разбавив образец водой без содержания хлора и проведя повторное измерение.

Стандартные методы

Метод DPD является опубликованным стандартным методом в Соединенном королевстве, Европейском сообществе, США и многих других странах. Методы измерения с помощью PDP, используемые компанией Palintest для измерения содержания свободного и общего хлора, одобрены Управлением по охране окружающей среды США (USEPA) как допустимые варианты стандартного метода Standard Method 4500-C1-G.

ИЗМЕРЕНИЕ БРОМА МЕТОДОМ DPD

Реагенты и оборудование

Таблетки Palintest DPD № 1 – Фотометрического класса

Круглые пробирки, 10 мл стекло (PT 595)

Инструкция по измерению

- Сполосните пробирку образцом воды, оставьте в пробирке две или три капли.

- Добавьте одну таблетку DPD № 1, растолките таблетку и затем долейте образец воды до отметки 10 мл. Размешивайте до полного растворения.

- Проведите измерение. Полученное значение показывает общий остаток брома в мг на литр (частях на миллион).

В большинстве случаев достаточно знать только общий уровень брома, так как и свободный и комбинированный бром являются дезинфектантами. Однако, при необходимости, можно определить отдельно уровень свободного и комбинированного хлора. Отправьте нам заявку, если вам необходима брошюра с описанием того, как проводить измерения свободного и комбинированного брома.

Обратите внимание на то, что высокие концентрации брома (выше 20 мг/л) могут привести к отбеливанию розового цвета, который образуется при проверке DPD, и привести к получению неверных результатов. Если вы знаете, что в воде присутствует бром, а образец окрашивается очень слабо, необходимо провести дополнительную проверку на отбеливание, разбавив образец водой без содержания хлора и брома и проведя повторное измерение.

ФЕНОЛОВЫЙ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ pH

Реагенты и оборудование

Таблетки Palintest Феноловый красный – Фотометрического класса

Круглые пробирки, 10 мл стекло (PT 595)

Инструкция по измерению

- Наполните пробирку образцом до отметки 10 мл.

- Добавьте одну таблетку фенолового красного, растолките и размешивайте до растворения.

- Проведите измерение. Значение показывает уровень pH в образце.

Ионная сила, температура и другие параметры воды могут влиять на измерения уровня pH. Этот тест был откалиброван для условий наиболее часто встречающихся в обычном бассейне.

Цвет при проверке феноловым красным меняется с желтого, на оранжевый и далее к красному. Образование насыщенного пурпурного цвета показывает, что на индикатор оказали влияние большие концентрации остатков хлора или брома. В таком случае, результаты измерений являются неверными.

ПРОВЕРКА ЩЕЛОЧНОСТИ

Реагенты и оборудование

Таблетки Palintest Alkaphot

Круглые пробирки, 10 мл стекло (PT 595)

Инструкция по измерению

- Наполните пробирку образцом до отметки 10 мл.

- Добавьте одну таблетку Alkaphot, растолките и размешивайте до полного растворения. Очень важно убедиться, что таблетка полностью растворилась, иначе показания будут завышенными.

- Проведите измерение. Значение показывает общую щелочность образца в мг на литр (частей на миллион) CaCO3.

Обратите внимание, что общую щелочность еще иногда называют щелочность М или просто щелочность.

ИЗМЕРЕНИЕ ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ

Реагенты и оборудование

Таблетки Palintest Циануровая кислота – Фотометрического класса

Круглые пробирки, 10 мл стекло (PT 595)

Инструкция по измерению

- Наполните пробирку образцом до отметки 10 мл.

- Добавьте одну таблетку циануровой кислоты и дайте ей раствориться в течение минимум двух минут. Помутнение раствора указывает на содержание циануровой кислоты.

- Растолките не растворившиеся части таблетки и перешивайте пока раствор не станет однородным.

- Проведите измерение. Значение показывает концентрацию циануровой кислоты в мг на литр (частей на миллион).

Пределы измерения циануровой кислоты 0 - 100 мг/л. Более высокие концентрации можно измерять предварительно разбавив образец водопроводной или де-ионизированной водой, и затем сделав поправку на разбавление. Для разбавления образца следует использовать Трубку для разбавления компании Palintest (PT 512), которую можно приобрести отдельно.