###### OX500

##### Устройство измерения уровня кислорода

## СОДЕРЖАНИЕ

- Введение 	стр. 2

- Монтаж	стр. 4

- Настройка и эксплуатация	стр. 8

- Устранение неисправностей	стр. 15

### 1	ВВЕДЕНИЕ

  - ПРИВЕТСТВИЕ

 Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, обращая особое внимание на предупреждения. Соблюдайте необходимые меры безопасности, включая защиту лица, глаз и одежды.

1.2	СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Измерительный прибор

- Фиксирующие скобы

- Руководство по эксплуатации

1.3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон химических измерений: 0.00÷20.00 промилле

Точность: ±0,1 промилле

Повторяемость измерений: 98%

Калибровка датчиков: При помощи ПО

Диапазон измерений температуры: -10 … +150 °C (Разрешение 1 °C)

Автоматическая компенсация температуры от -10 до +150 °C при помощи сенсора NTC или ручной настройки прибора

Релейный выход: 	Целевое задание 2 (макс. сопротивление нагрузки: 2А, 250 В перем.тока)

Удаленная сигнализация 1 (макс. сопротивление нагрузки: 2А, 250 В перем.тока)

Промывка электродов 1 (макс. сопротивление нагрузки: 2А, 250 В перем.тока)

Токовые выходы: 	2 (макс. нагрузка: 750 Ом)

Вход: 15÷30 В пост.тока

Питание: 80÷265 В перем.тока 50/60 Гц или 24 В перем.тока/пост.тока по требованию

Потребляемая мощность: Не более 10ВА

Предохранитель: 3,15 А

Дисплей: графический, разрешение 64х128, с подсветкой

Клавиатура: 4 клавиши

Размеры: Для настенного монтажа 144x144x103 мм; для монтажа в панель 96x96x120 мм

Интерфейс данных: RS485 (по требованию)

1.4	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед монтажом и эксплуатацией системы.

 Дозировочный модуль должен быть подключен к источнику питания вводным выключателем с максимальным зазором 3 мм.

Проверьте приобретенную модель согласно указаниям, содержащимся в разделах монтажа, настройки и программирования.

При монтаже соединений воспользуйтесь схемой цепи управления, приведенной в данном руководстве.

 ВНИМАНИЕ: Соблюдайте необходимые меры безопасности, включая защиту лица, глаз и одежды.

 ВНИМАНИЕ: Перед монтажом или техобслуживанием данного оборудования обязательно обесточивайте его.

 Компания Seko постоянно работает над улучшением своей продукции и оставляет за собой право в любое время вносить изменения без предуведомления.

 Несоблюдения стандартов, приведенных в этом руководстве, могут привести к причинению ущерба людям и собственности, а также к повреждению или нарушению работы оборудования.

1.5	МАТЕРИАЛЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА

Запаситесь всеми необходимыми материалами для монтажа прибора.

### 2	МОНТАЖ

2.1	ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

2.1.1___Исполнение 144x144x103 мм

Исполнение для монтажа в панель

Исполнение для монтажа на линейной опоре с фиксирующей скобой диаметром не более 70 мм

Полевое исполнение для настенного монтажа

2.1.2___Панельное исполнение (96x96x130 мм)

Исполнение для монтажа в панель

2.2	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1

2

3

4

12

2.2.1___Дисплей

5

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Песочные часы (во время фазы Hold) |
| 2 | Замок 6 |
| 3 | Перегорела лампа |
| 4 | Химическое измерение кислорода |
| 5 | Реле промывки (промывка датчиков) |
| 6 | Реле удаленной сигнализации |
| 7 | Реле целевого задания 1 |
| 8 | Реле целевого задания 2 8 9 |
| 9 | Замороженный датчик |
| 10 | Разряд. Ввод с имеющимся напряжением |
| 11 | выход мА |
| 12 | Измерение температуры 7 10 11 |

2.2.2___Клавиатура прибора

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Вверх |
| 2 | Вниз |
| 3 | YES/ENTER (Yes/Enter) |
| 4 | Нет/отмена (No/Esc) |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

2.3.1___Электрические соединения полевого/панельного исполнения (144x144x103 мм)

| Номер клеммы | Описание |
| --- | --- |
| 1÷2 | Датчик кислорода |
| 3÷4 | Датчик температуры (NTC) |
| 5 | Земля для провода NTC (GND) |
| 6÷8 | Реле целевого задания 2 |
| 9 | мА1 (полож. провод) |
| 10 | мА1 (отриц. провод) |
| 11 | мА2 (полож. провод) |
| 12 | мА2 (отриц. провод) |
| 13 | Источник питания (фаза) |
| 14 | Источник питания (нуль) |
| 15 | Источник питания (земля) |
| 16÷17 | Реле промывки датчиков |
| 18÷19 | Реле удаленной сигнализации |
| 20÷22 | Реле целевого задания 1 |
| 23 | Отрицательный вход напряжения пост.тока |
| 24 | Положительный вход напряжения пост.тока |
| 25÷27 | Интерфейс RS485 |

2.3.2___ Электрические соединения панельного исполнения (96x96x130 мм)

| Номер клеммы | Описание |
| --- | --- |
| 1÷2 | Датчик кислорода |
| 3÷4 | Датчик температуры (NTC) |
| 5 | Земля для провода NTC (GND) |
| 6 | мА1 (полож. провод) |
| 7 | мА1 (отриц. провод) |
| 8 | мА2 (полож. провод) |
| 9 | мА2 (отриц. провод) |
| 10÷12 | Интерфейс RS485 |
| 13 | Не используется |
| 14 | Положительный вход напряжения пост.тока |
| 15 | Отрицательный вход напряжения пост.тока |
| 16 | Источник питания (фаза) |
| 17 | Источник питания (нуль) |
| 18 | Источник питания (земля) |
| 19÷20 | Реле промывки датчиков |
| 21÷22 | Реле удаленной сигнализации |
| 23÷25 | Реле целевого задания 2 |
| 26÷28 | Реле целевого задания 1 |
| 29÷30 | Не используется |

Прим: Обязательно следует подключать кабель заземления питания 18 для панельного исполнения и 15 для настенного исполнения

* Кабель датчика кислорода: 1) Анод [Коричневый] 2) Катод [прозрачный] 3) NTC [синий] 4) NTC [желтый] 5) Экран [медный]

2.4	ПАЙКА

## Нет

### 3	НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1___Первое включение

На секунду включаются все пиксели дисплея

В течение 3 секунд отображается сообщение «Wait…», тип прибора и версия прошивки

3.2___Функция измерения дозы и управления

Прибор отображает химические измерения на основе значений, заданных в фазе настройки,

Отображаются состояния реле целевого задания 1 или 2, реле сигнализации, реле промывки и состояние цифрового входа.

Кроме того, в верхнем правом углу отображается температура, показанная датчиком (если таковой имеется) или заданная вручную.

В нижней части экрана отображается значение выхода мА канала 1 или 2. Значения переключаются вручную клавишей YES/ENTER.

3.3___Меню быстрой настройки

Меню быстрой настройки позволяет изменять целевое задание, не заходя в меню настроек и не прерывая работу прибора.

Также можно замыкать реле вручную.

Для доступа в меню нажмите клавишу Вверх. Отобразится список “EDITING RUN”, состоящий из 6 пунктов:

- Set Point 1 ON / целевое задание 1 ВКЛ

- Set Point 1 OFF / целевое задание ВЫКЛ

- Set-Point 1 Relay / Реле целевого задания 1

- Set Point 2 ON / целевое задание 2 ВКЛ

- Set Point 2 OFF / целевое задание 2 ВЫКЛ

- Set-Point 2 Relay / Реле целевого задания 2

Чтобы изменить значение элемента, выберите его и нажмите еще раз клавишу YES/ENTER. Откроется соответствующее меню. Затем клавишами ВВЕРХ и ВНИЗ измените значение. Чтобы сохранить его, нажмите YES/ENTER. Появится сообщение Save Value? (сохранить значение?). Для принятия изменений нажмите YES/ENTER, для отмены – NO/ESC. После этого прибор сохраняет значение и возвращается в нормальный режим измерения и управления.

3.4___Главное меню

Из графического меню для оператора доступны все функции прибора;

Меню из 5 пунктов открывается клавишей NO/ESC:

- Settings / Настройки

- Calibration / Калибровка

- mA Out / выход мА, токовые выходы

- Manual control / ручное управление

- Output / вывод

3.4.1 Меню “Settings”

Из этого меню доступны настройки прибора:

- Relay output/Релейный выход:

  - Set Point 1/Целевое задание 1 (пример работы на стр. 9)

    - Value On/Значение включения

      - 00,00 Oxigen (значение ВКЛ кислород«по умолчанию»)[точка активации реле 1]

    - Value OFF/Значение выключения

      - 00,01 Oxigen (значение ВЫКЛ кислород)[точка останова реле 1]

    - Time ON/Время включения

      - +000 sec. (Время включения) [время активации]

    - Time OFF/Время выключения

      - +000 sec. (Время выключения) [время паузы]

  - Set Point 2/Целевое задание 2 (пример работы на стр. 10)

    - Value On/Значение включения

      - 00,00 Oxigen (значение ВКЛ кислород)[точка активации реле 2]

    - Value OFF/Значение выключения

      - 00,01 Oxigen (значение ВЫКЛ кислород)[точка останова реле 2]

    - Time ON/Время включения

      - +000 sec. (Время включения) [время активации]

    - Time OFF/Время выключения

      - +000 sec. (Время выключения) [время паузы]

Пример настройки дозировки:

Режим дозировки ВКЛ/ВЫКЛ.

Настройка минимума

Если значение Set Point 1 ON ниже значения Set Point 1 OFF, дозировка будет производиться, как показано на графиках; Дозировочный насос (pump) будет включаться (ON) только при показаниях ниже Set Point 1 ON и отключаться (OFF) только при показаниях выше Set Point 1 OFF.

Настройка максимума

Если значение Set Point 1 ON выше значения Set Point 1 OFF, дозировка будет производиться, как показано на графиках; Дозировочный насос будет включаться только при показаниях выше Set Point 1 ON и отключаться только при показаниях ниже Set Point 1 OFF.

Прим:

Время включения и выключения не указывается в функции On/Off, реле включаются так, как показано на графиках. Если указано отрицательное значение времени, будет произведена дозировка с задержкой относительно показаний.

например, SP1 Time ON =-10 сек. Time OFF= 0 сек. Реле активируется с задержкой 10 сек. и отключается одновременно с химическими показаниями.

SP1 Time ON =-10 сек. Time OFF= -5 сек. Реле активируется с задержкой 10 сек. и отключается с задержкой 5 сек относительно показаний.

Метод дозировки по времени.

Настройка минимума по времени

Аналогично настройке минимума из предыдущего раздела. Для настройки времени необходимо задать значения “Time ON” и “Time OFF”.

Можно указывать отрицательные значения. Отрицательные значения указывают на то, что отчет времени пойдет с фазы OFF. Положительные значения указывают на то, что отчет времени пойдет с фазы ON.

Настройка максимума по времени

Аналогично настройке максимума из предыдущего раздела. Для настройки времени необходимо задать значения “Time ON” и “Time OFF”.

  - Logical setting/Настройка логики [задание минимального и максимального рабочего диапазона, по превышении которого выдается сигнализация[

    - Максимум

    - Минимум

  - Alarm/Сигнализация

    - Отмена [Включение и отключение реле целевых заданий 1 и 2 по сигнализации]

    - Логика реле [логическое состояние нормально открытого = ON и нормально закрытого = OFF реле]

    - Время простоя [простой перед активацией целевых заданий SP1 ON и SP2 ON; если измерения превышают целевые задания, то сигнализация продолжается до достижения уровней SP1 OFF и SP2 OFF]

    - Зона постоянства [задает измерение, привязанное к постоянству химических измерений]

    - Время постоянства [время постоянства химических измерений, вне пределов которого выдается сигнализация]

  - Washing/Промывка [минимальный шаг времени промывки измерительного датчика 15 мин, активация реле промывки]

Прим: Цикл промывки включает в себя 15 сек на промывку и 45 сек на ожидание стабильности второго датчика,

после этой процедуры продолжаются нормальные измерения и управление.

- Temperature/Температура [Выбор шкалы измерения или ручное задание в отсутствие сенсора]

- Setup System/Настройка системы

  - Language/Язык [доступны 5 языков: “IT,UK,ES,FR,DE”]

  - Contrast/Контраст [изменение контрастности экрана]

  - Password/Пароль [защита главного меню “Default Key 2002”]

    - Password Status/Состояние пароля (Установив пароль, можно разрешить или запретить доступ к главному меню настроек)

    - New Password/Новый пароль (здесь можно установить новый пароль, введя старый)

Прим: Если установлен пароль, на экране отображается символ замка. Чтобы войти в меню настроек, введите пароль

клавишами ВВЕРХ/ВНИЗ и YES/ENTER.

  - Communication/Связь [доступны 5 языков: “IT,UK,ES,FR,DE”]

    - ID Item/идентификатор модуля (можно задать от 0 до 99)

    - Baud Rate/Скорость передачи (варианты: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400)

- Conductivity/проводимость [задайте значение проводимости воды в миллисименсах]

3.4.2 Меню “Calibration” OX500

- Automatic/автоматическая

  - Поместите датчик  в слабо освещенное место (не помещать в воду) и оставьте стабилизироваться в течение 30 мин (датчик отобразит 1800 сек [*])

    - Прибор автоматически откалибруется по окружающей температуре, ведя обратный отсчет времени.

[*] Если измерения стабильны в течение как минимум 5 минут (300 сек), прибор сохраняет параметры. Если нет, калибровка прекращается. В данном случае рекомендуется калибровать вручную.

- Manual/ручная

  - Введите значение проводимости водного раствора, в котором будут производиться измерения, затем установите значение клавишами ВВЕРХ и ВНИЗ (значение в мС); затем нажмите клавишу YES/ENTER.

  - Отобразится ток в нА и температура. Подождите, пока они не стабилизируются, и нажмите клавишу YES/ENTER.

  - Введите уровень кислорода [xx.xx.ppm], полученный в точке измерения.

    - Эта функция используется, если в наличии имеется прибор для контрольного измерения уровня кислорода

- Reset Default/Настройки по умолчанию (Эта функция позволяет отобразить параметры предыдущей калибровки)

Прим: Для корректной калибровки датчика кислорода избегайте прямых солнечных лучей.

3.4.3 Меню “mA Out”

- Measurement/Измерения

  - Output Range/Диапазон выхода (4÷20 or 0÷20 мА)

  - Bottom Limit/Нижний предел (наименьший уровень кислорода, соответствующий току 4 или 0 мА)

  - Top Limit/Верхний предел (наибольший уровень кислорода, соответствующий току 20 мА)

Прим: При задании значения Bottom Limit как максимума шкалы (20 промилле кислорода), а Top Limit как нуля прибор выберет выход 20-0 или 20-4 мА в зависимости от выбранного типа диапазона RANGE

При измерении кислорода минимальное значение Bottom Limit и Top Limit – 0,2 промилле.

- Second Output/Второй выход

Прим: Возможны три различных настройки  2.1)Temperature/Температура

2.2) PID/ПИД

2.3) Химические измерения, аналогичные выходу мА №1.

  - Temperature/Температура

    - Output Range/Выходной диапазон	Диапазон: 0-20 мА или 4-20 мА

    - Bottom Limit/Нижний предел		Температура, соответствующая 0 или 4 мА

    - Top Limit/Верхний предел		Температура, соответствующая 0 или 4 мА

  - P.I.D. / ПИД-регулирование

    - P.I.D. Parameters / Параметры ПИД

      - Algorithm type / Тип алгоритма

- P 	 (только пропорциональное)

-PI	 (смешанное пропорционально-интегральное)

-PID	 (смешанное пропорционально-интегрально-дифференциальное)

      - Algorithm sign / Направление алгоритма

DIRECT/ПРЯМОЙ (для возрастающего влияния на измерения)

INVERSE /ОБРАТНЫЙ (для убывающего влияния на измерения)

      - Proportional / Пропорциональный

Пропорциональный диапазон, выражаемый в процентах от 0 					до 500% верхнего значения шкалы.

      - Derived Time/Время дифференцирования

Время, выражаемое в мин. и сек. с шагом в 5 сек. Макс. 	значение – 5 мин.

      - Integral Time/Время интегрирования

Время, выражаемое в мин. и сек. с шагом в 5 сек. Макс. 	значение – 5 мин.

    - Output Range/Выходной диапазон

Диапазон: 0-20 мА или 4-20 мА

    - Set point/Целевое задание 	Поддерживаемое значение кислорода.

  - Second Chemical Measurement / Вторичные химические измерения

    - Output Range/Выходной диапазон	Диапазон: 0-20 мА или 4-20 мА

    - Bottom Limit/Нижний предел		Значения кислорода, соответствующее 0 или 4 мА

    - Top Limit/Верхний предел		Значения кислорода, соответствующее 0 или 4 мА

3.4.4 Меню “Manual Control”

Прим: Этот раздел меню требуется для проведения операций по тестированию и управлению после монтажа прибора. Раздел предназначен для квалифицированного персонала.

- Analogue Input / Аналоговый вход (для проверки, отслеживают ли электрический сигнал датчики температуры или измерения)

- Digital Input / Цифровой вход (если имеется напряжение 15…30 В пост.тока, система переходит в режим HOLD) Программная функция для проверки работоспособности цифрового входа. (OFF = отсутствует ON = присутствует)

- Analogue Output / Аналоговый выход

  - Measurement Output / Измерительный выход (химические измерения мА1) (Для проверки системы задается значение тока в мА)

  - Second Output / Второй выход (химические или температурные измерения мА2) (Для проверки системы задается значение тока в мА)

- Relay Output / Релейный выход (ручное управление реле дозировки, сигнализации и промывки)

  - Set 1/Задание 1

  - Set 2/Задание 2

  - Alarm/Сигнализация

  - Промывка

3.4.5 Меню “Output”

Нажмите клавишу YES/ENTER. Появится сообщение SAVE. Для подтверждения изменений нажмите еще раз YES/ENTER. Для отмены изменений нажмите NO/ESC. После нажатия NO/ESC все изменения будут утеряны и прибор восстановит предыдущие значения параметров.

3.5 Special Menus / Специальные меню

Эти меню активны только при включенном приборе. Для доступа к ним выключите прибор, зажмите одну из указанных ниже клавиш и включите его. После звукового сигнала отпустите клавишу. Откроется меню:

- Клавиша ВВЕРХ, Temperature Offset/Температурное смещение : Здесь задается температурное смещение для калибровки температуры при помощи контрольного прибора.

- Клавиша ВНИЗ, Contrast / Контраст: Здесь задается контрастность дисплея.

- Клавиши ВВЕРХ+ВНИЗ: Автоматическое восстановление параметров по умолчанию.

4	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Прибор не включается

  - Проверьте, правильно ли подключены кабели питания.

  - Проверьте наличие электричества.

- Дисплей не загорается

  - Настройте подсветку и контрастность дисплея

- Химические измерения не работают

  - Проверьте подключение датчика

  - Выполните калибровку датчика, как описано в руководстве

  - Замените датчик

- Значение выхода мА не изменяется

  - Проверьте подключение датчика

  - В меню «Manual Control» проверьте, работает ли токовый выход

  - Проверьте электрические характеристики удаленного прибора (макс. нагрузка 750 Ом)

- Реле не работают

  - Проверьте, правильно ли к прибору подведено питание

  - В главном меню проверьте настройки

- Связь по последовательному порту отсутствует

  - Проверьте электрические соединения

  - Проверьте совместимость протокола связи

- Напряжение порта Vdc In не блокирует прибор

  - Проверьте электрические соединения

  - Проверьте, работает ли удаленный генератор.

Прим: Если неисправности возникают регулярно, обратитесь к поставщику.