# ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Таблетки предназначены только для проведения химических измерений

Не принимать внутрь

Берегите от детей

Palintest ®                          ИНСТР.163/1

ТОЧНЫЙ ФОТОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ В БАССЕЙНАХ

- Три вида проверки качества воды

- В комплекте есть все необходимое оборудование

- Удобное отделение для хранения

- Простота использования

- Отображение сообщений об ошибках

Ваш прибор запрограммирован на проведение следующих измерений :-

pH	6.8 – 8.6

Хлор	0 – 5.0 мг/л

Щелочность	0 – 500 мг/л

Компания Palintest Ltd, Kingsway, Team Valley, Gateshead,

Tyne & Wear  NE11 0NS  England

Тел: 0191 491 0808  Факс: 0191 482 5372

E-Mail: palintest@palintest.com

### Ваш поставщик химикатов для бассейна сообщит вам рекомендованные показатели качества воды, для вашего конкретного режима обработки воды и как достигнуть идеального качества воды. Его рекомендации могут отличаться от значений приведеных выше.

### ЧИСТОТА ИЗМЕРЕНИЙ

Очень важно не допускать попадания реагентов из одного теста в другой тест.

Всегда следите за тем, чтобы пробирки, крышки пробирок и палочки для размешивания были тщательно вымыты между измерениями и при смене реагентов. Не прикасайтесь к таблеткам, так как частицы оставшиеся на пальцах могут привести к загрязнению оборудования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Содержите пробирки в чистоте. Перед проведением измерений закрывайте пробирки пластиковыми крышками. Не допускайте попадания раствора и воды внутрь прибора. При попадании жидкости на прибор, немедленно вытрите его сухой тряпкой. Никогда не используйте для очистки инструмента растворители и абразивные материалы.

________________

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Принадлежности

Все необходимые для измерений реагенты и инструменты поставляются вместе с прибором. Вторая пробирка, реагенты и палочка для размешивания хранятся в удобном отсеке для хранения. Для доступа в отсек просто сдвиньте крышку. Для получения наилучших результатов следуйте указаниям приведенным ниже.

Последовательность действий

- Решите, какой тест вы будете проводить.

- Подготовьте контрольную пробирку.

- Подготовьте опытную пробирку.

- Включите прибор, нажав любую клавишу. Выберите необходимый тест, нажимая кнопку меню.

- Вставьте контрольную пробирку, закройте крышку и нажмите кнопку ‘B’.  Отображение нуля означает, что установка нуля завершена.

- Замените контрольную пробирку на опытную и закройте крышку. Нажмите кнопку ‘R’. Появившееся значение - это концентрация химиката в воде. Для хлора будет отображаться значение частей на миллион (мг на литр), для pH это будут единицы pH.

Для щелочности полученное значение нужно умножить на коэффициент.

Подготовка контрольной пробирки

Наполните контрольную пробирку водой из бассейна до отметки и закройте крышкой. Эта пробирка будет использоваться для всех измерений.

Подготовка опытной пробирки (Хлор)

Сполосните пробирку водой из бассейна. Оставьте небольшое количество воды в пробирке, добавьте таблетку DPD № 1 и растолките ее. Наполните пробирку водой из бассейна до отметки. Размешивайте до полного растворения. Затем закройте крышкой.

Это опытная пробирка для хлора.

Подготовка опытной пробирки (pH)

Наполните опытную пробирку водой из бассейна до отметки и добавьте одну табетку pH. Размешивайте до полного растворения таблетки, затем закройте крышкой.

Это опытная пробирка для измерения pH.

Подготовка опытной пробирки (Щелочность)

Наполните наполовину опытную пробирку водой из бассейна. Добавьте одну таблетку Alkaphot, растолките ее и тщательно перемешайте. Добавьте воды из бассейна до отметки. Размешивайте палочкой для размешивания до полного растворения. Дайте постоять раствору одну минуту, затем еще раз его перемешайте.

Это опытная пробирка для щелочности.

Умножив полученное значение на 10  вы получите щелочность в частях на миллион.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Для облегчения работы пользователя, прибор отображает ряд сообщений об ошибках :-

| Lo | Значение ниже предела измерений |
| --- | --- |
| Hi | Значение выше предела измерений |
| E1 | Пользователь забыл установить ноль ИЛИ во время установки нуля крышка контрольной пробирки была открыта |
| E2 | Контрольная и опытная пробирки вставлялись в неправильной последовательности. |
| E3 | Внутренняя ошибка. Дайте прибору перезапуститься. |
| E4 | Проверьте, что используется правильная контрольная пробирка. Проверьте что испытательная ячейка и опытные пробирки чистые. |

### РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты приведены только для справки :-

### Бассейны с очисткой хлором

pH между 7.2 и 7.8

(в идеале между 7.4 и 7.6)

Свободный хлор между 0,3 и 0,5 мг/л

### Идеальная щелочность между 60 и 120 мг/л

5	Скрутите провода и втолкните их как показано выше.

6	Закройте крышку батарейного отсека. Для этого один конец крышки совместите с выемкой ‘A’ и второй конец при закрывании должен зайти в выемку ‘B’.

7	Проверьте, что крышка закрылась правильно и вокруг крышки нет щели.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Индикатор батареи вверху экрана означает :-

Батарея заряжена

Батарея разряжена

Когда индикатор показывает, что батарея разряжена, замените батарею. Когда батарея полностью разряжена, индикатор замигает и прибор выключится.

# Text boxes

#### ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- Чтобы заменить батарею, откройте крышку батарейного отсека на задней части прибора. Для этого отодвиньте фиксатор ‘B’ и поднимите крышку.

- Вытяните соединительное устройство для батарей на полную длину проводов.

- Защелкните батарею в соединительное устройство.

- Придерживая провода, задвиньте батарею в батарейный отсек, нижней частью вперед

Test-Tube

10ml Fill line

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

ЯЧЕЙКА

отметка 10 мл

Пробирка

ФИКСАТОР

БАТАРЕЙНОГО

ОТСЕКА

ИЗМЕРЕНИЯ

ИНДИКАТОР

КРЫШКА

ЯЧЕЙКИ

-

ЗАПАСНАЯ

ПРОБИРКА

-

СДВИЖНАЯ

КРЫШКА

ТАБЛЕТКИ

ПАЛОЧКА ДЛЯ

РАЗМЕШИВАНИЯ

ПРОБИРКА

КНОПКА

МЕНЮ

КНОПКА

‘R’ (Read)

ЖК дисплей

2-х символьный

КНОПКА

(Blank)

‘B’

PALINTEST