CD60

Измеритель и регулятор проводимости

## СОДЕРЖАНИЕ

- Основные сведения	стр.	2

- Установка	стр.	5

- Настройка и работа	стр.	9

- Обслуживание и дополнительные принадлежности	стр.	16

- Устранение неисправностей	стр.	17

- Как с нами связаться	стр.	18

### ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Модель CD60 представляет собой инструмент для измерения проводимости раствора, специально разработанный для промышленных применений, где простота использования, компактность и универсальность являются крайне важными.

Контейнер в формате DIN 96x96 глубиной около 67 мм позволяет легко устанавливать этот прибор в небольшие пространства.

Передняя панель из герметичного поликарбоната (LEXAN) IP55 защищает электронику в типичных применениях для этого класса защиты.

Настройка, выполняемая выключателями на задней части прибора, делает легким его эксплуатацию. Кроме того, возможность отображать уровень ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ (SET_POINT) с клавиатуры и вызывать их включение, обеспечивает легкую и быструю проверку.

Калибрование измерительного датчика и датчика уровней заданных значений обеспечивается при помощи триммеров, размещенных на передней панели прибора, при этом достаточно использовать отвертку малых размеров.

Измерение может регулироваться по температуре с использованием внешнего датчика (PT100). В качестве альтернативы возможно выполнять измерение без компенсации, подключив поставляемый резистор к соответствующим клеммам PT100.

Контроль значения проводимости устройства выполняется при помощи привода одного или двух насосов дозировки через выходные реле прибора, включаемые в зависимости от введенных значений SET_POINT и порядка установки этих реле (no/nc), от порядка ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) или МАКС./МИН.

Заданное значение SET_POINT 2 используется в качестве аварийного, и для него задается функция задержки.

Уровень значения проводимости, считываемый данным прибором, повторяется вне контура, при помощи выхода по току (мA), пропорционального ему в диапазонах: (0-20) или (4-20) в зависимости от двухпозиционного DIP-переключателя 4.

Такой выход может использоваться как для бумажного самописца, так и для пропорционального контроля за устройством.

Чтобы избежать проблем с токовой петлей между различными компонентами, составляющими прибор и считывающие датчики, модель CD60 поставляется также в варианте с оптической изоляцией на выходе по току. Вариант с оптической изоляцией помечен знаком X на значке SG этикетки, расположенной на приборе.

Измерение проводимости осуществляется внутри неподвижной шкалы от 0 до 20/10/5 μС (в зависимости от прибора) с разрешением 10μС, и от  0 до 100 μС с разрешением 0,1 μС.

Необходимо отметить, что измерение проводимости зависит от температуры, поэтому прибор CD60 использует датчик температуры PT100 для обеспечения компенсации показаний.

  - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

 Просьба внимательно прочитать настоящее руководство, обращая особое внимание на предупреждения и меры предосторожности. Внимательно следуйте необходимым мерами безопасности, включая использование соответствующих защитных приспособлений для лица и глаз, а также рабочей одежды.

1.2	СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Прибор SCD060CA0001 или SCD060CA0002 или SCD060CA0003 или SCD060CA0004

Руководство по эксплуатации.

2 крюка для коробок щита.

1.3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ:		96 x 96 x 85 мм

ШАБЛОН СВЕРЛЕНИЯ:			92 x 92 м + 1.5 макс.

МАКС. ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР:		67 мм контейнер +15 мм клеммы

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:		IP55 на передней панели, IP20 на задней

СЕЧЕНИЕ КЛЕММ: 		4мм2, или диаметр 2,4 мм

ПИТАНИЕ:		230В ±10% 50-60 Гц по запросу 115В и 24В

###### ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ:		3Вт макс.

###### МАКС. НАГРУЗКА НА РЕЛЕ:		3A 250В перем. тока

###### ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ:		0..50 °C

###### ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ:		-10..+70 °C

###### ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ:	 	0..10 мС (стандарт)

###### (неподвижная).		0..5мС

0..10мС

0..20мС

0..100 μС

###### ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ:		± 0,2%

КАЛИБРОВАНИЕ СМЕЩЕНИЯ:		-5 +10% (шкала 0..100μС)

±20% (шкала 0.. 5мС)

±20% (шкала 0..10мС)

###### ±10% (шкала 0..20мС)

###### КАЛИБРОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ:		-15 +25% (шкала 0..100μС)

###### -25 +20% (шкала 0.. 5мС)

-20 +30% (шкала 0..10мС)

###### -15 +25% (шкала 0..20мС)

КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ		АВТОМАТИЧЕСКАЯ 10…100 °C

###### РЕГУЛИРОВКА ЗАДАН. ЗНАЧЕНИЯ:		ВКЛ./ВЫКЛ. (макс./мин.)

ГИСТЕРЕЗИС ПО ЗАДАН.ЗНАЧ.:		-200 μС + 500 μС (шкала 0..5/10/20мС)

-2 μС + 5 μС (шкала 0..100 μС)

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫХОД

ПО ТОКУ:					(0…20) или (4…20) мA.

Нагрузка <=  400  Ом

ЗАДЕРЖКА ПО ЗАД.ЗНАЧ. 2:			30 сек.

  - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед началом установки или обслуживания модели CD60 отключите подачу питания.

1.5	МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Два крюка для коробок щита.

Винтовёрт.

### 2	УСТАНОВКА

Прибор можно устанавливать в электрощит, внутри которого проводятся провода питания, провода насоса дозировки, возможного аварийного устройства сигнализации, измерительной ячейки и опционного температурного датчика.

Провода должны заканчиваться наконечником провода с сечением менее 4 мм2 и иметь длину, необходимую для практичного подключения к клеммной коробке.

  - КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Прибор крепится в электрощите при помощи соответствующих крюков, поставляемых в комплекте.

Размеры приведены в следующей таблице.

| Рисунок A | Максимальная ширина внутри электрощита |
| --- | --- |
| Рисунок B | Шаблон сверления |
| Рисунок C | Боковой размер в щите |

  - ОПИСАНИЕ КОНТУРА

ДИСПЛЕЙ

Вид спереди

| ДИСПЛЕЙ | Отображает показания мС/ μС, которые измеряются датчиком |
| --- | --- |
| КЛАВИША S1 | Команда с двойной функцией. При нажатии отображает уровень заданного значения SET_POINT 1 с настроенным уровнем соответствующего триммера S1. При нажатии вместе с клавишей MAN активирует соответствующее реле1. |
| КЛАВИША S2 | Команда с двойной функцией. При нажатии отображает уровень заданного значения SET_POINT 2 с настроенным уровнем соответствующего триммера S2. При нажатии вместе с клавишей MAN активирует соответствующее реле2. |
| КЛАВИША MAN | Клавиша для ручной активации реле. Нажимается вместе с соответствующими клавишами заданного значения 1 или 2, которые необходимо активировать. |
| ТРИММЕР S1 | Триммер настройки уровня срабатывания заданного значения SET_POINT 1. Регулировка выполняется по всей шкале считывания прибора. |
| ТРИММЕР S2 | Триммер настройки уровня срабатывания заданного значения SET_POINT 2. Регулировка выполняется по всей шкале считывания прибора. |
| ТРИММЕР СМЕЩЕНИЯ | Триммер настройки уровня 0.00 для калибровки системы датчик-прибор в воздухе. |
| ТРИММЕР УСИЛЕНИЯ | Триммер настройки усиления прибора на уровне мС/μС для калибрования системы датчик-прибор в известном растворе. |
| СВЕТОДИОД S1 | Индикатор срабатывания заданного значения SET_POINT 1. Светодиод отображает настоящее состояние выходного контакта. |
| СВЕТОДИОД S2 | Индикатор срабатывания заданного значения SET_POINT 2. Светодиод отображает настоящее состояние выходного контакта. |

двухпозиционный DIP-переключатель

Двухпозиционный DIP-переключатель, показанный на рисунке, размещен в задней части прибора.

Его использование следующее:

Переключатели 1, 2, 3 обеспечивают работу реле заданных значений.

Переключатель 4 обеспечивает режим работы выхода по току.

1

2

3

4

5

6

ON

OFF

ВКЛ.

ВЫКЛ.

| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ВКЛ. | ВЫКЛ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верх. задан.значение 1 HI | Низ. задан.значение 1 LO |
| 2 | Верх. задан.значение 2 HI | Низ. задан.значение 2 LO |
| 3 | Мгновенное срабатывание заданного значения Set Point 2 | Срабатывание с задержкой заданного значения Set Point 2 |
| 4 | Диапазон тока 4..20 мА | Диапазон тока 0..20 мА |
| 5 | Не используется | Не используется |
| 6 | Не используется | Не используется |

  - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключения к клеммной коробке

| Номер клеммы | #### Функция |
| --- | --- |
| 1 | Датчик (Ячейка) |
|  | Датчик (Ячейка) |
|  | Общий |
|  | PT100 |
|  | Не используется |
|  | PT100 |
|  | Выход по току (полюс +) |
|  | Выход по току (полюс -) |
| 13 | L ПИТАНИЕ |
| 14 | N ПИТАНИЕ |
| 15 - 16 | РЕЛЕ 1 (привязано к заданному значению 1) |
| 17 - 18 | РЕЛЕ 2 (привязано к заданному значению 2) |

В клеммы 4 и 6 подключено сопротивление для выставления PT100 на 20°C.

Вид сзади

Табличка подключений

Клемм.коробка

Выключ.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДКИ КАБЕЛЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИБОРА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ.

### 3	НАСТРОЙКИ И РАБОТА

3.1	КОНФИГУРАЦИЯ

Прибор CD 60 настраивается посредством 4 выключателей, расположенных на задней панели прибора, как указано на странице 6.

3.2	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ПРОВОДИМОСТИ.

Для проведения измерений раствора необходимо использовать датчик проводимости, который необходимо подключить к клеммам 1 и 2 прибора.

3.3	КАЛИБРОВАНИЕ ДАТЧИКА

Для получения хороших результатов с погрешностью ниже 5% необходимо калибрование.

Калибрование выполняется в двух растворах: в воздухе и в известном растворе.

Калибрование в воздухе позволяет обнулить возможные ложные измерения, индуцированные соединительным проводом между ячейкой и прибором.

Ниже указана процедура калибрования:

- Держите датчик в воздухе.

- Подождите 30 секунд для стабилизации измерения.

- Отрегулируйте при помощи ТРИММЕРА СМЕЩЕНИЯ                 до настройки значения 0,00.

4.   Погрузите датчик в образцовый раствор.

- Подождите 30 секунд для стабилизации измерения.

Отрегулируйте при помощи ТРИММЕРА УСИЛЕНИЯ	         , чтобы на дисплее отображалось известное значение раствора.

- Промойте датчик под водой, установите датчик на прибор.

3.4	РЕГУЛИРОВКА ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ  SET_POINT

Если прибор используется в устройстве с автоматическим контролем уровня проводимости при помощи насосов дозировки, необходимо использовать релейные выходы, соответствующие заданным значениям SET_POINT и регулировать их уровень срабатывания.

Заданное значение SET POINT 1

На установленном и включенном устройстве, удерживая нажатой клавишу S1        , отрегулируйте        ТРИММЕР S1           до появления на дисплее значения проводимости, при котором должно срабатывать соответствующее реле, учитывая гистерезисы, указанные в ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ.

Соответствующее реле RL1 закроется на основе настройки Выключателя S1,

Пример:

Выключатель S1 = ВКЛ. Закрытие реле (насос 1 включен) происходит, когда значение проводимости превысит заданное значение SET POINT 1 и загорится светодиод S1        .

(регулировка МАКСИМУМА)

Выключатель S1 = ВЫКЛ. Закрытие реле (насос 1 включен) происходит, когда значение проводимости будет ниже заданного значения SET POINT 1 и загорится светодиод S1       .

(регулировка МИНИМУМА)

Заданное значение SET POINT 2

Для настройки заданного значения 2 выполните ту же самую описанную процедуру, используя для этого клавишу S2           и триммер  S2         .   .

При помощи выключателя 2 и светодиода S2          возможно задать и проверить срабатывание соответствующего реле.

Для этого заданного значения возможно задать задержку закрытия 30 секунд настройкой выключателя 3 :

Пример:

Выключатель 3 = Вкл., мгновенное закрытие.

Выключатель 3 = Выкл., задержка закрытия на 30 секунд.

3.5	РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ

Реле RL1 и RL2, относящиеся к двум заданных значениям SET_POINT 1 и 2, могут также принуждаться к срабатыванию для осуществления функции проверки соединения с насосами дозирования или для ручного запуска насосов.

Такая процедура привода осуществляется при нажатии клавиши MAN          одновременно с клавишей S2 или S1, в зависимости от реле, которое необходимо закрыть. Во время этой операции загорается соответствующий светодиод.

Пример:

Насос 1  =            +            Светодиод S1        горит.

Насос  2  =            +           Светодиод S2        горит.

3.6	КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Как было замечено, измерение проводимости в растворе зависит от температуры раствора. На практике, если бы не было компенсации при помощи температурного датчика, то при повышении температуры прибор считывал бы значение выше действительного.

Пример : 	измерение проводимости 1000 µС при 20 °C

измерение проводимости 1600 µС при 50 °C

Обычно значение проводимости раствора относится к температуре 20°C, поэтому и компенсация в приборе CD60 относится к температуре 20°C.

Для обеспечения такой компенсации необходимо использовать двухпроволочный температурный датчик PT100 и подключить его к клеммам 4 и 6, сняв контрольное сопротивление.

В случае если метод компенсации не используется, необходимо оставить в клеммах 4 и 6 контрольные сопротивления, поставляемые вместе с прибором.

## 3.7	ВЫХОД ПО ТОКУ

Прибор CD60 предоставляет в распоряжение пользователя пропорциональный выхода тока 0..20 или 4..20 мА с измеряемым значением.

Минимальное значение тока соответствует проводимости 0 и максимальному значению в конце шкалы прибора. Возможно выбирать пропорциональные шкалы тока при помощи выключателя 4.

Пример 1:

Выключатель 4 = ВКЛ. Выход по току между 4 и 20 мА

Выключатель 4 = ВЫКЛ. Выход по току между 0 и 20 мА

Этот выход используется для контроля процесса при помощи карточного самописца или компьютера, либо для контроля за устройством пропорциональным способом (пропорциональные насосы дозирования).

3.8	ПРИМЕНИМЫЕ ПРИМЕРЫ

НАСОС 1

Насос 2

Registratore

L= подключение ФАЗЫ

N= подключ . НЕЙТРАЛИ

Датчик

PT100

Прибор IP200 (повтор сигнала) или устройство записи

Пример1: CD60 подключен к бумажному самописцу и к двум насосам дозировки, для дозировки щелочного вещества и кислотного вещества.

На этом примере показан случай, когда необходимо сохранить значение проводимости процесса внутри интервала между 6 и 8 мС.

С насосом 1 выбираем дозировку соляного вещества в случае, если мС опустится ниже 6мС.

С насосом 2 выбираем дозировку деминерализированной или питьевой воды в случае, если мС поднимется выше 8мС.

При помощи  устройства записи со входом 4/20 мА записываются изменения мС процесса.

Установите микровыключатели в следующее положение:

1

2

3

4

5

6

ON

OFF

ВКЛ.

ВЫКЛ.

| 1 | ВЫКЛ. | Заданное значение 1 как НИЖНЕЕ значение (при необходимости дозирования щелочи) |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВКЛ. | Заданное значение 2 как ВЕРХНЕЕ значение (при необходимости дозирования кислоты) |
| 3 | ВКЛ. | Мгновенное срабатывание реле зад. знач. Set_Point 2 |
| 4 | ВКЛ. | Диапазон по току повтора измерения : 4..20 мА |
| 5 | - | Не используется |
| 6 | - | Не используется |

Настройка двух заданных значений (учитывая гистерезис):

Заданное значение Set Point 1 = 6

Заданное значение Set Point 2 = 8

Обеспечивается изменение мС следующих диаграмм.

Важно учитывать, что гистерезис делится на положительный гистерезис = +0.5 мС и на отрицательный гистерезис = - 0.2 мС.

5.8 мС

6.5 мС

Насос 1 ВКЛ.

Насос 1 ВЫКЛ.

Гистерезис

20 мС

0 мС

Set Point 1 =6 мС

8.5 мС

Насос 2 ВЫКЛ.

Насос 2 ВКЛ.

Гистерезис

0 мС

20 мС

Set Point 2 = 8 мС

7.8 мС

Диаграммы:

1) Контроль МИН.

2) Контроль МАКС.

Указанные диаграммы показывают:

- Насос 1 (ВКЛ.) включается, когда результат измерения ниже заданного значения Set Point минус отрицательный гистерезис (-0.1 мС), и результат равен 5,9 мС, и отключается, когда результат измерения равен заданному значению Set Point плюс положительный гистерезис (+0.6 мС), и результат равен 6,6 мС.

- Насос 2 (ВКЛ.) включается, когда результат измерения равен заданному значению Set Point плюс положительный гистерезис (+0.6 мС) , и результат равен 8,6 мС, и отключается, когда результат измерения ниже заданного значения Set Point минус отрицательный гистерезис (-0.1 мС), и результат равен 7,9 мС.

Примечание: Отсутствует задержка (30 секунд) при включении заданного значения 2, поскольку выключатель 3 установлен на ВКЛ.

Пример 2:

Подключение модели CD60 к электроклапану на реле 1 (контакты 15 и 16) и к аварийному датчику на реле 2 (контакты 17 и 18).

1

2

3

4

5

6

ON

OFF

Микровыключатели

N

N

N

L

L

L

### 4	ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прибор не требует никакого особого ухода; необходимо следить, чтобы клеммная коробка была закрыта в корпусе, который гарантировал бы ей защиту от паров и атмосферных агентов.

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Желательно установить прибор в корпус, которая бы  гарантировала защиту от паров и атмосферных агентов.

| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Прибор всегда отображает неподвижное значение 000. | Ячейка не погружена в воду, в трубе есть пузырек воздуха | 1)Проверьте, что соединительный провод ячейка-прибор не поврежден; 2) Проверьте, что не образовался пузырек воздуха на электродах ячейки, установите ячейку под трубкой. |
| Прибор всегда отображает низкое значение или результат измерения постоянно нестабилен. | Провод соединения с ячейкой окислился. | Замените провод. Используйте более короткий провод. |
|  | Электроды окислились или покрылись наростом | Промойте электроды кислотным раствором или наждачной бумагой. Используйте корпус крепления ячейки самоочищающего типа. |
| Не удается выполнить калибрования нуля. | Ячейка испачкана остатками материала между двумя электрода. | Очистите ячейку и хорошо просушите корпус ячейки |
|  | Слишком длинный провод и с высокой параллельной емкостью. | Укоротите провод (макс. 10 метров), используйте провод малой параллельной емкости. |
| Не удается выполнить калибрование с образцом-раствором. | Неэффективный образец-раствор | Проверьте, что образец-раствор не просрочен и не загрязнен |
|  | Неверная константа ячейки | Замените ячейку или введите правильное значение константы (C) |
| Результат не совпадает с результатом, анализированным в лаборатории. | Наличие в устройстве других мешающих электрохимических агентов, нерегулярный потока воды или пузырьки воздуха. | Поместите образец воды а стакан и повторите измерение, отсоединив ячейку от устройства. |

### 6	КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Вэб-сайт: www.seko.com

СЕКО Италия

#### СЕКО Азия

СЕКО Бразилия

СЕКО Германия

СЕКО Франция

СЕКО Иберия

СЕКО Южная Африка

СЕКО Великобритания

СЕКО США