Pool Basic Redox

## СОДЕРЖАНИЕ

- Основные сведения 	  2

- Установка	  4

- Техническое обслуживание и принадлежности	12

- Руководство по устранению неисправностей	13

1___ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Благодарим Вас за приобретение продукции компании «Seko».

Система «Basic» является высококачественным изделием нашей компании, годным к применению во всех сферах, простым в использовании благодаря несложному программированию.

( Обращать особое внимание на предупреждения и меры предосторожности, изложенные в руководстве.

1.1__ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Система дозировки с указанием окислительно-восстановительных значений с помощью светодиодных индикаторов.

1.2__СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Прибор «Basic Redox»

- Трубка ПВХ «Cristal» 4x6 (4 м)

- Трубка полиэтиленовая 4x6 (5 м)

- Крепежные пробки

- Всасывающий фильтр

- Комплект клапана для бассейнов

- Пробник редоксный (значений окисления-восстановления)

- Держатель пробника PSS-3

- Набор креплений для бассейнов

- Раствор

- Руководство по эксплуатации

- Наклейка со шкалой окисления-восстановления

1.3__ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание = 230 V перем. тока 50 Гц

Мощность насоса = 1,5 л/ч или 5 л/ч

1.4__ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

( До установки и запуска в эксплуатацию системы «POOL BASIC» внимательно прочитать данное руководство.

( Блок дозировки должен быть подключен к сети питания через однополюсный выключающий аппарат с размыкающими зазорами не более 3 мм.

(Проверить и убедиться в том, что приобретенное оборудование по характеристикам настройки и программирования соответствует данным, приведенным в настоящем руководстве.

(При выполнении всех соединений использовать схему контрольного контура, приводимую в данном руководстве.

( ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдать необходимые требования по технике безопасности, включая применение индивидуальных средств защиты для глаз, лица, рук и рабочей одежды.

( ВНИМАНИЕ: Во время установки или технического обслуживания данного оборудования всегда отключать питание.

( Компания «Seko» постоянно работает над усовершенствованием своей продукции и оставляет за собой право вносить изменения в любой момент и без предварительного уведомления.

( Несоблюдение норм, изложенных в данном руководстве, может привести к нанесению ущерба материальным ценностям и лицам, ухудшению работы или повреждению оборудования.

2___УСТАНОВКА

2.1__КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Закрепить коробку на стене с помощью кронштейна и фиксаторов (см. рисунок).

Для выполнения электрических соединений необходимо открыть и откинуть переднюю крышку, полностью отвернув два верхних винта.

2.2__ОПИСАНИЕ КОНТУРА

Примечание:

В том случае, если не используется пробник потока, подсоединить электрический кабель к двум контактам соединителя FLOW (Поток), находящегося в контуре. Система дозировки будет работать в нормальном режиме замеров и дозировки, установленном оператором.

Вход FLOW (Поток) в данной конфигурации отключен.

А 	 Входы:

: Выключатель

POWER: питание

##### Выходы сетевого напряжения:

LAMP – соединитель для лампочки 230 В перем.тока 50 Гц 90 Вт

FLUSH – соединитель для удаленного насоса-дозатора 230 В перем.тока 50 Гц 90 Вт

P.S. PUMP – питание шлангового насоса

Б  	Входы:

PT100 – температурный датчик,

FLOWТ – вход для датчика расхода,

LEVEL – вход для датчика уровня.

В = 	Вход пробника редокс

Г = 	Регулировка контрольной точки значения редокс

Д = 	Перемычки для установки времени дозировки

#### Интерфейс 230 В перем.тока для разрешения дозировки

С помощью интерфейсной платы возможен контроль расхода (Е на Flow) при напряжении 230 В перем.тока 50 Гц.

Ж) 230 В перем.тока = подключено

Система выполняет замеры и дозировку

Ж)230 В перем.тока = не подключено

Система выполняет замеры без дозировки.

2.3__ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Подсоединить трубы, входящие в комплект, в соответствующие обоймы.

## Типичная схема установки

2.4__ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УСТАНОВКИ

## 2.4.1___Калибровка пробника редокс

2.4.2___ Контрольная точка и время дозировки.

Установить контрольную точку вращением подстроечного конденсатора плоской отверткой на требуемое значение редокс

После установки требуемой измерительной шкалы наклеить соответствующую прозрачную бирку на поверхность из поликарбоната (см. главу «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ).

Нажать на кнопку «Read Set» (Считывание значения установки) для проверки настройки.

Гистерезис измерений установлен на 20/40 мВ в зависимости от выбранной шкалы и не может быть изменен.

Выбрать таблицу времени дозировки перемычкой JP6 = A (     ) или B (     ). Таблица значений времени приводится ниже.

Установить значения времени дозировки, выбрав только одну перемычку (времени дозировки) из:

Jp2 =   25%

Jp3 =   50%

Jp4 =   75%

Jp5 = 100%

Прибор имеет блок контроля дозировки, называемый OFA (Over Feed Alarm – сигнализация избыточной дозировки). Он имеет два аварийных состояния, которые помогают оператору не ошибаться при дозировке по причине плохого функционирования системы. Данная функция может подключаться и отключаться перемычкой JP12.

Аварийные состояния описаны в пункте ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ.

2.4.3___Пример дозировки:

1) 	Контрольная точка = 720 мВ (Редокс)

Гистерезис = 20 мВ

Jp6 = A (перемычка разомкнута)

Jp5 = 100% (перемычка замкнута) [Время Вкл. ON = 5 мин Время Выкл. OFF = 5 мин]

2.5__ ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

1) Ошибка калибровки: раствор не распознан, загорается и мигает индикатор Allarme (Тревога). Для выхода из режима калибровки нажать на кнопку CAL. Заменить раствор. Если проблема возникает снова, заменить пробник и выполнить калибровку заново.

2) Недостаточный УРОВЕНЬ раствора. Загорается и мигает индикатор Allarme (Тревога), индикатор Hold (Захват) горит постоянно. Блокируется насос. Для устранения аварийного состояния восстановить уровень жидкости.

3) Нет Тока жидкости. Загорается индикатор Hold (Захват) и горит постоянно. Блокируется насос. Для устранения аварийного состояния восстановить поток.

4) Первый аварийный сигнал OFA. Загорается и мигает индикатор ALARM (Тревога). Функция Вкл.- Выкл. TON/TOFF активируется через 3 цикла дозировки, система продолжает выполнять замеры и дозировку.

5) Второй аварийный сигнал OFA. Загорается и мигает индикатор ALARM (Тревога), а индикатор HOLD (Захват) горит постоянно. Блокируется насос дозировки.

Функция Вкл.- Выкл. TON/TOFF активируется через 4 цикла дозировки. Для восстановления нормального функционирования нажать на кнопку READ SET (Считывание значения установки). Прибор сбрасывает аварийные состояния и возобновляет нормальную работу по выполнению замеров и дозировки.

3___ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3.1___ЗАМЕНА ТРУБКИ

Убедиться в том, что штекер отключен от розетки:

- Снять защитную крышку шлангового насоса.

- Установить роликодержатель с двумя роликами в вертикальное положение.

- Извлечь из гнезда переходник, находящийся слева от насоса, и потянуть трубку в направлении передней части; во время извлечения трубки прокручивать вручную роликодержатель по часовой стрелке до извлечения также и переходника, расположенного справа от насоса.

- Для монтажа установить роликодержатель с двумя роликами в горизонтальное положение.

- Вставить до конца переходник слева от насоса изогнутой частью вниз.

- Вставить, под нажимом, трубку в гнездо, плавно проворачивая вручную по часовой стрелке роликодержатель пока не дойдет до конца также и переходник справа от насоса.

- Установить защитную крышку, начиная с верхнего края, совместив его с пазами на насосе и слегка нажав на края, до щелчка.

- Установить время и подключить питание, вставив штекер в розетку.

3.2_ Бирки для шкалы редокс

Наклеить бирку, соответствующую установленной шкале (см. главу «Установка»).

По умолчанию

4___ РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Мигает индикатор 0% и 50% | Запись параметров по умолчанию. | Заново выполнить процедуру калибровки; если проблема не устраняется, обратиться в центр технического обслуживания. |
| Прибор не калибрует значение 465 мВ | Истек срок годности раствора | Заменить раствор |
| Прибор не калибрует значение 465 мВ | Неисправен пробник | Заменить пробник |

8___ Параметры по умолчанию

| Параметры | Состояние | Перемычка |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка редокс | 740 мВ |  |
| Jp2 | Замкнут |  |
| Jp3 | Разомкнут |  |
| Jp4 | Разомкнут |  |
| Jp5 | Разомкнут |  |
| Jp6 | Разомкнут |  |
| Jp7 | Не используется |  |
| Jp8 | Разомкнут |  |
| Jp10 | Замкнут |  |
| Jp11 | Разомкнут |  |
| JP12 | Разомкнут |  |

# Text boxes

Нажать и удерживать кнопку Cal в течение 5 сек. Прибор производит калибровку. Система заблокирована. Индикатор HOLD мигает.

Поместить пробник в раствор 465 мВ

*

ФИЛЬТР

ТЕПЛОВОЙ ГЕНЕРАТОР

* устанавливать пробник на расстоянии не менее 2 м от рециркуляционного насоса

| Jp2 | Jp3 | Jp4 | Jp5 | Jp6 | Время дозировки | ON (ВКЛ.) | OFF (ВЫКЛ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25% | 1 мин 15 сек | 8 мин 45 сек |
|  |  |  |  |  | 50% | 2 мин 30 сек | 7 мин 30 сек |
|  |  |  |  |  | 75% | 3 мин 45 сек | 6 мин 15 сек |
|  |  |  |  |  | 100% | 5 мин | 5 мин |
| Jp2 | Jp3 | Jp4 | Jp5 | Jp6 | Время дозировки | ON (ВКЛ.) | OFF (ВЫКЛ.) |
|  |  |  |  |  | 25% | 6 мин 15 сек | 3 мин 45 сек |
|  |  |  |  |  | 50% | 7 мин 30 сек | 2 мин 30 сек |
|  |  |  |  |  | 75% | 8 мин 45 сек | 1 мин 15 сек |
|  |  |  |  |  | 100% | 10 мин | 0 мин 0 сек |

Заполнить емкость 2 водой

КИСЛОТА

Нажать на кнопку Cal. Через 30 сек система распознает раствор (мигает индикатор 465 mV), распознавание раствора подтверждено (индикатор 465 mV горит), следует пауза в 30 сек перед калибровкой пробника.

НАСОС

Показания пробника при 465 мВ

| Jp12 | OFA |
| --- | --- |
|  | Откл. |
|  | Вкл. |

Извлечь пробник

Промыть пробник

Промыть пробник

Вставить пробник

Нажать на кнопку Cal для завершения калибровки

Нажать на кнопку Cal

Контрольная точка

Гистерезис

Время

Время

Время

Насос Вкл.

Насос Выкл.

Захват

Входной поток

Вкл.

5 мин

4 мин

5 мин

2 мин

5 мин

5 мин

2 мин

5 мин

8 ч

8 ч

НИЗ.

ВЫС.

РЕГ.

СМ.

А

Б

Ж

В

Г

Д

Е