# Фотометрическая система<0}

{0>MULTIPARAMETER PHOTOMETRIC UNIT<}0{>многопараметрический фотометр <0}

{0>FOR THE DETERMINATION OF<}0{>для определения <0}

Cl2, pH, Rx, °C

{0>TECHNICAL MANUAL<}34{>ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО<0}

{0>INDEX<}0{>Содержание<0}

- {0>GENERAL ……………………………………………………………………………………1<}87{>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …………………………..……………………………………………………1<0}

- {0>GENERAL DESCRIPTION …………………………………………………………………6<}93{>ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ……………………….………………………………………………………….6<0}

- {0>INSTALLATION ……………………………………………………………………………..17<}94{>УСТАНОВКА ……………………………….…………………………………………………………..17<0}

- {0>METHODS OF USE …………………………………………………………………………26<}89{>МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ …………….………………………………………………………..28<0}

- {0>USER MAINTENANCE ……………………………………………………………………..53<}90{>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ………………………………………58<0}

- {0>CORRECTIVE MAINTENANCE …………………………………………………………...58<}90{>ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ……………………………….63<0}

# {0>GENERAL<}63{>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ<0}

## {0>INFORMATION ON THE MANUAL<}0{>Сведения о документе<0}

{0>This document contains reserved information.<}0{>Данный документ содержит информацию, защищенную авторским правом.<0} {0>It may be subject to modifications and updates without any prior notice.<}0{>Он может быть изменен или обновлен без предварительного уведомления.<0}

Printing chronology:

{0>This manual is an integral part of the instrument.<}0{>Данное руководство является неотъемлемой частью прибора.<0} {0>Upon initial installation of the equipment, the operator must carry out a careful control of the contents of the manual in order to check its integrity and completeness.<}0{>При первоначальной установке оборудования оператор должен тщательно проверить содержание руководства <0}

{0>Compliance with the operative procedures and the precautions described in this manual is an essential requirement for the correct operation of the instrument and to guarantee total operator safety.<}0{>Важным требованием правильной эксплуатации прибора и гарантией общей безопасности оператора является соблюдение действующих технологических процессов и мер предосторожности, указанных в данном руководстве.<0}

{0>The manual must be ready in all parts, in front of the instrument, before use so that all methods of operation are clear as well as the controls, connections to the electronic device and precautions for a correct and safe use.<}0{>Руководство должно охватывать все компоненты прибора, все приемы работы должны быть ясны, также как и органы управления, соединения с электрическими устройствами и меры предосторожности для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.<0}

{0>The user manual must be stored, integral and legible in all parts, in a safe place and at the same time it must be immediately accessible to the operator during installation, use and/or installation revision operations.<}0{>Руководство пользователя, всеобъемлющее и удобочитаемое, должно храниться в надежном месте, и в тоже время быть легкодоступным оператору в процессе установки, использования и/или проведении работ по проверке монтажа.<0}

### {0>CONVENTIONS<}0{>соглашения<0}

{0>The present user manual uses the following conventions:<}0{>В данном руководстве пользователя используются следующие соглашения:<0}

{0>NOTE<}0{>ПРИМЕЧАНИЕ<0}

{0>The notes contain important information to be highlighted compared with the rest of the text.<}0{>Примечания, содержащие важную информацию, выделяются по сравнению с остальным текстом.<0} {0>They generally contain information that is useful to the operator to carry out and optimise operative procedures of the equipment in a correct manner.<}0{>В общем случае, эта информация полезна оператору для выполнения и оптимизации определенным образом действующих технологических процессов оборудования. <0}

{0>CAUTION<}0{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>Caution messages appear in the manual before procedures or operations that must be observed in order to avoid any possible losses of data or damages to the equipment.<}0{>Перед описанием операций и процедур в руководстве указываются предупреждающие сообщения, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать возможных потерь данных или повреждений оборудования.<0}

{0>CAUTION<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>Caution messages appear in the manual in correspondence to the description of procedures or operations that, if carried out incorrectly, may cause damages to the operator or users.<}40{>Предупреждающие сообщения данного руководства указываются в соответствии с описанием процедур и операций, которые, если выполняются неправильно, могут вызвать поражение оператора или пользователей.<0}

## {0>DECLARATION OF RESPONSIBILITY BY THE MANUFACTURER<}0{>ДЕКЛАРАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ<0}

{0>Will be held responsible for the safety, reliability and performance of the equipment only if used in compliance with the following conditions:<}0{>Производитель несет ответственность за безопасность, надежность и эксплуатационные показатели оборудования только, если при его использовании соблюдаются следующие условия:<0}

{0>Calibration, modifications or repairs must be carried out by qualified personnel, specifically authorised .<}0{>Калибровка, изменения или восстановление должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим специальное разрешение.<0}

{0>Opening of the equipment and access to its internal parts may only be carried out by qualified technicians for maintenance and specifically authorised.<}0{>Разборка оборудования и работа с его внутренними компонентами в рамках технического обслуживания может выполняться только квалифицированными техническими специалистами, имеющими специальное разрешение.<0}

{0>The environment in which the equipment is used must comply with safety regulations.<}0{>Окружающая среда, в которой используется оборудование, должно соответствовать правилам безопасности.<0}

{0>The electrical connections of the environment must be carried out according to regulations and must be perfectly efficient.<}0{>Электрические соединения данной окружающей среды должны выполняться рационально и в соответствии с необходимыми нормами.<0}

{0>Replacements that can be carried out on parts of the equipment and accessories must be done so with others of the same kind and of the same characteristics.<}0{>Замена компонентов оборудования на другие должна проводиться на компоненты, имеющие тот же тип и характеристики.<0}

{0>The use and maintenance of the equipment and of relative accessories must be carried out in compliance with the instructions indicated in this manual.<}0{>Использование и техническая поддержка оборудования и соответствующих вспомогательных принадлежностей должны выполняться в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве.<0}

{0>This manual must always be kept integral and legible in all parts.<}32{>Все части данного руководства всегда должны быть полными и удобочитаемыми.<0}

## {0>LIMITS OF USE AND PRECAUTIONS FOR SAFETY<}0{>Ограничения использования и меры предосторожности по обеспечению безопасности<0}

{0>In order to guarantee safety of the operator together with the correct functioning of the equipment, it is important to work within the limits permitted and to adopt all of the precautions listed below:<}33{>В целях обеспечения безопасности работы оператора и правильного функционирования оборудования необходимо соблюдать установленные ограничения и следующие меры предосторожности:

<0}

{0>CAUTION<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>Check before use to make sure that all safety requirements are fully satisfied.<}0{>Перед использованием оборудования проверьте, что полностью соблюдены все требования безопасности.<0} {0>The equipment must not be powered or connected to other equipment until safety conditions are satisfied.<}0{>Пока не соблюдены все условия безопасности, оборудование не должно подключаться к электросети или к другому оборудованию.<0}

### {0>ELECTRICAL SAFETY<}34{>ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ<0}

{0>CAUTION<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>All of the connections on the gear case are isolated from the environment ground (mass is not isolated).<}0{>Все соединения на корпусе прибора должны быть изолированы от заземления (но не от массы).<0} {0>DO NOT connect any of these connections to earth.<}0{>НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ любые из этих соединений к земле.<0}

{0>In order to guarantee conditions of utmost safety for the operator, we recommend that all of the indications listed in this manual are respected.<}0{>Для обеспечения наибольшей безопасности оператора, рекомендуется придерживаться показателей, указанных в данном руководстве.<0}

{0>Power the equipment exclusively using network tension according to specifications (85÷265VAC 50/60Hz)<}0{>Оборудование используется исключительно с напряжением питания электросети, соответствующее техническим условиям (85÷265 В переменного тока частотой 50/60 Гц).<0}

{0>Replace damaged parts immediately.<}0{>Следует немедленно заменять поврежденные компоненты.<0} {0>Cables, connectors, accessories or other parts of the equipment that may be damaged or not working correctly must be replaced immediately.<}0{>Кабели, разъемы, вспомогательные принадлежности или другие части оборудования, которые могут быть повреждены или работать неправильно должны немедленно заменяться.<0}  {0>In this case contact your nearest authorised technical assistance centre.<}0{>В этом случае, необходимо обратиться в ближайший официальный центр технического обслуживания.<0}

{0>In order to guarantee all of the safety requirements, it is important to make exclusive use of the accessories specified in this manual which have been tested in combination with the equipment.<}37{>В целях обеспечения всех требований безопасности необходимо использовать только те вспомогательные принадлежности, указанные в данном руководстве, которые прошли испытания на совместимость с оборудованием.<0}  {0>The use of accessories and consumption materials of other manufacturers or not specifically. Will not guarantee the safety and correct operation of the equipment.<}0{>Использование вспомогательных принадлежностей и расходных материалов других производителей не обеспечивает безопасную и правильную работу оборудования.<0}  {0>Only use peripherals that comply with the regulations of their specific categories.<}0{>Необходимо использовать только внешние устройства, которые соответствуют нормам, установленным для устройств данной категории.<0}

### {0>SAFETY OF THE OPERATIVE ENVIRONMENT<}0{>Безопасность рабочей среды<0}

{0>The panel of the gear case is protected against the introduction of liquids.<}0{>Панель измерительного контроллера защищается от попадания жидкости.<0}  {0>Avoid subject the equipment to the risk of dripping water, sprays of water or immersion in water and the use in environments in which such risks may be present.<}0{>Защищайте оборудование от просачивания воды, водяных брызг или погружения в воду, а также используйте в средах, где подобные неприятности отсутствуют.<0} {0>Equipment in which liquids may have accidentally penetrated must be immediately switched off, cleaned and controlled by authorised and qualified personnel.<}0{>Оборудование, в которое может случайно проникать жидкость должно быть немедленно выключено, почищено и передано для проверки авторизованному квалифицированному персоналу.<0}

{0>Once programming has been carried out, we recommend that the transparent panel is closed.<}0{>После выполнения программирования, рекомендуется закрыть прозрачную панель.<0}

{0>Protection.<}0{>Защита.<0}

{0>with a closed transparent panel<}0{>с закрываемой прозрачной панелью<0} 	{0>IP65 EN60529<}0{>IP65 EN60529<0}

{0>with an open transparent panel<}60{>с открытой прозрачной панелью<0}	{0>IP54<}0{>IP54<0}

{0>EMI /RFI<}0{>электромагнитные и радио помехи (EMI/RFI)<0}		{0>CEI EN55011 - 05/99<}0{>CEI EN55011 - 05/99<0}

{0>Use the equipment within the environmental limits of temperature, humidity and pressure specified.<}0{>Необходимо использовать оборудование в среде, имеющей допустимые ограничения температуры, влажности и давления.<0}  {0>The instrument has been developed to operate in the following environmental conditions:<}0{>Прибор разработан для работы при следующих условиях окружающей среды:<0}

{0>Temperature of the working environment<}40{>Температура рабочей среды<0}	{0>0°C ÷ +50°C<}0{>0°C ÷ +50°C<0}

{0>Temperature of storage and transportation<}40{>Температура хранения и транспортировки<0}	{0>-25°C ÷ +65°C<}0{>-25°C ÷ +65°C<0}

{0>Relative humidity<}0{>Относительная влажность<0}	{0>10% ÷ 95%RH – not condensing<}0{>10% ÷ 95%RH – не конденсированная<0}

{0>CAUTION<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>The water treatment plant in which the instrument is introduced must be developed in accordance with the functional requirements imposed by current legislation.<}0{>Водоочистная установка, в которую внедряется прибор, должна разрабатываться в соответствии с функциональными требованиями, налагаемыми действующим законодательством.<0}

{0>The apparatus must be inserted perfectly into the plant.<}0{>Прибор должен полностью интегрироваться в установку.<0}

{0>The plant must be kept operative in full compliance with the safety regulations provided.<}0{>Установка должна работать полностью в соответствии с принятыми правилами безопасности.<0}

{0>The parameters indicated on the control gear case of the analyser must comply with current regulations.<}0{>Параметры, указанные на управляющем контроллере анализатора, должны соответствовать действующему законодательству.<0}

{0>Any signals of faults to the device must be positioned in an environment that is constantly controlled by operative personnel or plant assistants.<}0{>Все сигналы об ошибках, возникающих в устройстве должны располагаться в определенном месте рабочей среды, которая постоянно контролируется действующим персоналом или помощниками по работе с установкой.<0}

{0>Non compliance with even just one of these conditions may lead the “logics” of the device to operate in a potentially dangerous manner for users of the service.<}0{>Не соблюдение хотя бы одного из этих условий может повлиять на «логику» работы устройства, которое будет функционировать потенциально опасным образом для обслуживающих его пользователей.<0}

{0>Therefore, we recommend that service personnel and/or maintenance personnel operate with the utmost care, pointing out any changes to the safety parameters immediately, in order to avoid the creation of any potentially dangerous situations.<}0{>Вследствие этого, рекомендуется, чтобы обслуживающий персонал и/или персонал технического обслуживания работал очень внимательно, немедленно указывая на все изменения в параметрах безопасности, чтобы предотвратить возникновение любых потенциально опасных ситуаций.<0}

{0>As the considerations indicated above cannot be controlled by the product in question, the manufacturer will not be held responsible for any damages that these malfunctions may cause to people or things.<}0{>Так как рассмотренные выше ситуации не контролируется прибором, производитель не будет нести ответственность за любой ущерб, нанесенный людям или оборудованию этими нарушениями в работе прибора.<0}

## {0>GRAPHIC SYMBOLS<}0{>ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ<0}

{0>The following table illustrates the drawings, the relative description and the position of all graphic symbols present on the equipment panels and on any other equipment or external devices to which they may be connected<}0{>В следующей таблице показаны рисунки, соответствующее описание и расположение всех графических символов, представленных на панелях оборудования, а также на любом другом оборудовании или внешних устройствах, к которым они могут подключаться.<0}

| {0>SYMBOL<}0{>СИМВОЛ<0} | {0>DESCRIPTION<}0{>ОПИСАНИЕ<0} | {0>POSITION<}0{>РАСПОЛОЖЕНИЕ<0} |
| --- | --- | --- |
|  | {0>Danger symbol<}34{>Символ предупреждения об опасности<0} | {0>A symbol located close to the clamps for connection to power.<}0{>Символ расположен рядом с клеммами, которые подключаются к электропитанию.<0} |
|  | {0>Phase<}0{>Фаза<0} | {0>Symbols located close to the connections of the equipment to the electricity network<}38{>Символы расположены рядом с соединениями оборудования к электрической сети.<0} |
|  | {0>Neutral<}0{>Нейтраль<0} |  |
|  | {0>Earth protection<}34{>Защитное заземление<0} |  |
|  | {0>Caution!<}67{>Предупреждение!<0} {0>Refer to the documentation attached<}0{>Обратитесь к прилагаемой документации<0} | {0>A symbol located close to the points in which the user manual should be consulted for important information.<}35{>Символ расположен рядом с указателями, по которым можно узнать важную информацию из руководства пользователя<0} {0>(see paragraph CAUTION).<}39{>(смотри параграф ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ).<0} |
|  | {0>Positive<}0{>Положительный полюс<0} | {0>Positive pole of the connector RS485<}0{>Положительный полюс разъема для интерфейса RS485.<0} |
|  | {0>Negative<}0{>Отрицательный полюс<0} | {0>Negative pole of the connector RS485<}84{>Отрицательный полюс разъема для интерфейса RS485<0} |
|  | {0>Clamp<}100{>Клемма<0} | {0>A symbol located close to the shield of the cable for RS485<}56{>Символ расположен рядом с защитным экраном кабеля интерфейса RS485.<0} |
|  | {0>Connection of pH probe<}0{>Соединение pH-зонда.<0} | {0>respect the clamp for the gear box and earth<}0{>Символ относится к клемме корпуса измерительного контроллера и земли. <0} |
|  | {0>Connection of Rx probe<}75{>Соединение Rx-зонда<0} | {0>respect the clamp for the gear box and earth<}0{>Символ относится к клемме корпуса измерительного контроллера и земли. |

## {0>CAUTION SYMBOL<}45{>Символ предупреждения<0}

{0>The symbol illustrated below represents the CAUTION symbol and reminds the operator that he should read the user manual for important information, advice and suggestions for the correct and safe use of the equipment.<}0{>Символ, показанный ниже, представляет собой символ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и напоминает оператору, что он должен прочитать важную информацию, совет и предложения в руководстве пользователя по вопросу правильной и безопасной эксплуатации оборудования.<0}

{0>In particular, when it is positioned close to connection points to cables and peripheries, the symbol in question refers to careful reading of the user manual for instructions related to the nature of such cables and peripheries and the methods for correct and safe connections.<}0{>Особенно, когда символ располагается рядом с точками подключения к кабелям и внешним устройствам, он указывает на необходимость прочитать инструкции из руководства пользователя об основном свойстве таких кабелей и внешних устройств и приемах правильных и безопасных соединений.<0}

{0>For the position of the CAUTION symbols on the equipment, refer to Chapter 2 “Commands and Indicators, Connections” and Chapter 3 “Installation” of this user manual.<}0{>По вопросу расположения символов ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ на оборудовании, обратитесь к главе 2 «Команды и индикаторы, соединения» и главе 3 «Установка» данного руководства пользователя.<0}  {0>The reproductions of equipment panels, with relative commands, connections, symbols and labels are provided in this chapter.<}0{>В данной главе рассматривается воспроизводство панелей оборудования с соответствующими командами, соединениями, символами и этикетками.<0} {0>Each caution symbol is accompanied by a detailed explanation of its meaning.<}0{>Каждый символ предупреждения сопровождается подробным пояснением того, что он обозначает.<0}

## {0>PLATE DETAILS<}0{>информационная табличка <0}

## {0>INFORMATION ON RECYCLING AND USE OF MATERIALS<}0{>Информация об используемых и восстанавливаемых материалах<0}

{0>in accordance with specific European regulations, aims at constant improvement of development and of production procedures of its equipment with the objective of drastically reducing the negative impact on the environment caused by parts, components, consumption materials, packaging and the equipment itself at the end of its life cycle.<}0{>Производитель, в соответствии со специальными европейскими нормами, стремится к постоянному совершенствованию процесса разработки и технологического регламента своего оборудования с целью радикального уменьшения негативного влияния на окружающую среду, вызываемого деталями, компонентами, расходными материалами, упаковкой и самим оборудованием в конце его жизненного цикла.<0}

{0>Packaging is conceived and produced to allow for its re-use or recovery, including recycling of the majority of the materials and to reduce the amount of waste or residues to be disposed of, to a very minimum.<}0{>Упаковка производится таким образом, чтобы ее можно повторно использовать или восстановить, включая восстановление основных материалов, и, чтобы свести количество отходов или остатков упаковки к минимуму.<0} {0>In order to assure a correct environmental impact the equipment has been designed with the smallest circuit possible, with the lowest differentiation possible of materials and components, with a selection of substances that guarantee utmost recycling and maximum reuse of the parts and waste disposal free from ecological risks.<}0{>В целях положительного влияния на окружающую среду, оборудование спроектировано при наименьшей совокупности производственных операций;  с наименьшим разнообразием материалов и компонентов; с использованием веществ, гарантирующих наилучшее восстановление и повторное использование деталей и отходов, что не приводит к ущербу для экологии.<0}

{0>The equipment is made in such a way as to guarantee the easy separation or dismantling of the materials containing contaminants compared with others, in particular during maintenance operations and the replacement of parts.<}0{>Оборудование, созданное таким образом, облегчает разделение и демонтаж материалов, содержащих загрязняющие вещества, по сравнению с другими материалами, в особенности, связанных с техническим обслуживанием и заменой деталей.<0}

{0>CAUTION<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>The disposal/recycling of packaging, of consumption materials and of the equipment itself at the end of its life cycle must be carried out in accordance with the norms and regulations that are currently valid in the country in which the equipment is used.<}0{>Уничтожение/восстановление упаковки, расходных материалов и самого оборудования в конце его жизненного цикла должно выполняться в соответствии с нормами и правилами, действующими в настоящий момент в стране, где используется данное оборудование.<0}

### {0>SPECIAL CAUTIONS FOR CRITICAL COMPONENTS<}0{>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ КОМПОНЕНТАМ<0}

{0>An LCD (Liquid Crystal Display) is incorporated into the equipment and it contains small amounts of toxic materials.<}0{>Жидкокристаллический дисплей (LCD) встраивается в оборудование и содержит небольшое количество токсичных материалов.<0}

{0>In order to avoid damages to people and to limit the negative effects on the environment, comply with the following instructions:<}0{>Чтобы не нанести вред людям и ограничить негативное воздействие на окружающую среду, необходимо соблюдать следующие инструкции:<0}

.

# {0>GENERAL DESCRIPTION<}60{>ОБЩее описание<0}

{0>The analyser of this manual, showed in picture 1, is made up of an electronic gear case, a peristaltic pump, a measurement cell, chemical reagents plus a technical manual.<}0{>Анализатор, показанный на рисунке 1 данного руководства, состоит из корпуса электронного оборудования, шлангового насоса, измерительной камеры, химических реагентов и технического руководства.<0}

{0>It is powered by the network (85÷265Vac-50/60Hz) by a Switching feeder.<}0{>На анализатор подается питание от электросети (85÷265В переменного тока частотой 50/60 Гц) коммутационным фидером.<0}

{0>This equipment has been designed to analyse ON-LINE water in different applications<}0{>Данное оборудование разработано для проведения анализа воды ON-LINE в различных областях применения.<0}

## Фотометрический измеритель содержания хлора

{0>Colorimetric reaction with D.P.D. ( Dietil-ParaphenilenDiamina), it’s the most selective and reliable method for chlorine measurement ( see American Standard Methods, ) normally used in all the laboratories and by the public authority of environmental control<}0{>Колориметрическая реакция с D.P.D (Dietil-ParaphenilenDiamina) представляет собой выборочный и достоверный метод измерения содержания хлора (смотри Американские Стандартные Методы), обычно используемый во всех лабораториях и органами государственной власти для контроля над окружающей средой.<0}

{0>The DPD method has few ( and all well known ) chemicals interference substances,  Flow variation in the water supply as soon as pH of the water have no influence in the measurement – as the sample to be measured is buffered by the first reagent ( buffer solution )<}0{>Метод DPD использует несколько (и все хорошо известны) интерференционных веществ и  изменение потока при подаче воды. Как только pH воды  перестает оказывать влияние на результаты измерения, так образец, подлежащий измерению, буферизирован первым реагентом (буферный раствор).<0}

Это вытекает из фотометрического процесса измерения. Каждое измерение выполняется в два этапа: “нулевой”, при котором производится отбор пробы и измерение этой пробы, окрашенной реагентами. По окончании процесса измерительная камера опорожняется и промывается. Этот процесс избегает интерференции, вызванной цветом или мутностью пробы (В случае, когда мутность пробы превышает заданное значение, здесь имеется устройство оптической проверки, которое выключает прибор и включает сигнал тревоги).

Чистка и замена запасных частей, таких как корпус шлангового насоса и сосудов с реагентами, выполняется очень легко, а также персоналом, который реально не работает с химическими приборами.

A)	Сам прибор выполняет непрерывную автоматическую промывку измерительной камеры посредством открывания соленоидного клапана подачи пробы.

B)	По истечении электронно запрограммированного времени, соленоидный клапан пропускает предварительно заданный объем пробы в измерительную камеру, в которой выполняется ”нулевой” фотометрический этап.

C)	Реагенты выливаются посредством шлангового насоса.

D)	По истечении времени необходимого для колометрической реакции, прибор измеряет свободный остаток или полное содержание хлора, посредством сравнения “нулевого” и колометрического значений.

E)	Измерительная камера быстро промывается.

- Описанный выше цикл повторяется.

## основные технические характеристики

Одновременное выполнение следующих измерений: содержания чистого хлора, pH, редокса и температуры.

(Произвольно: общего содержания хлора, комбинированное содержание хлора)

Программируется посредством клавиатуры из 4 ключевых клавиш.

Жидкокристаллический дисплей LCD STN 240x128, с подсветкой сзади.

Флеш-пямять для регистрации внутренних данных, объем хранения 4 Мбит, что равно 16000 записей с возможностью визуализации посредством таблиц, диаграмм,  тенденции измерений с индикацией минимальных, максимальных и средних значений за период.

Интервал записи: 00:00 ÷ 99:99 мин.;
Тип: круговой/ заполнение;
Визуализация: таблица / диаграмма.

Идентификатор процесса (P.I.D.) Регуляция pH на выходе

RS485 Последовательный выход: протокол MODBUS RTU с программируемой скоростью двоичной передачи 1200 ÷ 38400 для установки, условия реального времени или загрузки данных.

№ 4 аналоговые величины на выходе:

Количество: промиль Cl2, pH, редокс, температура.
Типология: 0.00 / 4.00 ÷ 20.00 мА гальванически изолированный;
Лимитированное программирование: ниже / выше / инверсия. 
Максимальная нагрузка: 500 Ом
Сигнал тревоги на выходе в соответствии с  NAMUR 2.4 мА (с диапазоном 4/20мА).

1 Выходной зажим сигнального реле (отсутствие пробы воды, выброс реагентов, сгоревший прожектор, грязная измерительная камера).

2 Выходные зажимы реле в контрольной точке 2 для измерения хлора.

2 Выходные зажимы реле в контрольной точке 2 для измерения рН.

1 Выходной зажим реле в контрольной точке 2 для измерения редокса.

1 Выходные зажимы реле в контрольной точке 2 для измерения  температуры (а также для полного или комбинированного содержания хлора, по запросу).

Характеристики основных аппаратных средств прибора

Структура аппаратных средств по этой периферии основывается на выборе самой последней модели 16-ти битной CPU CMOS, разработанной специально для  выполнения измерений  с так называемой  “встроенной” аппаратурой.

Карта использует электронно-перепрограммируемую постоянную память (EEPROM) для хранения заданных данных и флеш-пямять для хранения  архивов исторических данных и LOG-файлов событий.

Карта оснащена одним (1) затвором  RS485 (с оптической изоляцией) для локальных сетей, который используется для соединения с локальными коммуникационными устройствами (компьютером конфигурации, терминалами и устройствами дистанционного управления).

Карта включает в себя часы реального времени (часы с датой), что позволяет программному обеспечению сохранять данные в хронологическом прядке.

### технические характеристики

| Многопараметрический блок питания для определения: Содержания свободного хлора фотометрическим методом, pH, редокса и температуры. |
| --- |
| Измерительный диапазон | Свободный хлор: 00.00 ÷ 05.00 промиль Cl2 - Разрешение: 0.01 промиль - Точность: 1% f.s. (колометрический метод с директивой обработки данных DPD) pH: 00.00 ÷ 14.00 pH - Разрешение: 0.01 pH – Точность: 1% f.s. Редокс: ± 1500 мВ - Разрешение: 1 мВ – Точность: 1%f.s. Температура.: 00.0 ÷ 50.0 °C - Разрешение: 0.1°C – Точность: 1% f.s. |
| Графический дисплей | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой STN 240x128. Визуализация: измерений (одновременное измерение 4 величин + диаграмма тенденции); Условие цифровых данных на выходе, условие хранения, неправильное срабатывание. Программируемый: посредством клавиатуры из 4 клавиш. |

| Внутренние устройство регистрации данных | Флеш-память, объем 4Мбит, что равно 16000 записей. Интервал записи: 00:00 ÷ 99:99 мин. Тип: циркулярный / заполнение Визуализация: таблица / диаграмма |
| --- | --- |
| № 4 Аналоговые величины на выходе | Количество: Cl2 промиль, pH, редокс, температура. Количество: промиль Cl2, pH, редокс, температура. Типология: 0.00 / 4.00 ÷ 20.00 мА гальванически изолированный; Лимитированное программирование: ниже / выше / инверсия. Максимальная нагрузка: 500 Ом Сигнал тревоги на выходе в соответствии с NAMUR 2.4 мА (с диапазоном 4/20мА). Идентификатор процесса (P.I.D.) Регуляция pH на выходе |
| № 5 Выходные зажимы реле в контрольной точке | № 2 для хлора + № 2 для pH + 1 для редокса ВКЛ. - ВЫКЛ.: 00.00 ÷ 05.00 промиль Cl2 , 00.00 ÷ 14.00 pH / ± 1500 мВ Программирование гистерезиса и времени работы: 000 ÷ 999 сек. Или ежедневной активации на часовой основе: с программированием времени включении и выключения; Максимальная активная нагрузка реле 5А при 230В, переменного тока (АС) |
| Выходной зажим сигнального реле | ВКЛ. - ВЫКЛ. совокупный для : мин./макс., задержка в контрольной точке, дефекты (отсутствие пробы воды, выброс реагентов, сгоревший прожектор, грязная измерительная камера) Время задержки: 00:00 ÷ 59:99 мин.:сек. при минимальном шаге в 15 секунд. Пороговая блокировка: активная. Функционирование реле: замкнуто/разомкнуто. Максимальная активная нагрузка реле 5А при 230В, АС |
| № 1 Выходные зажимы вспомогательного реле | Программируется как: контрольная точка для измерения редокса, контрольная точка для измерения температуры, установление времени (программируемое установление времени частоты); Максимальная активная нагрузка реле 5А при 230В, АС |
| Цифровой вход | Питаемый контакт при 24В постоянного тока (DC) для блокировки дозы |
| Аналоговый вход | 0/4 ÷ 20мА для вспомогательных измерений |
| RS485, последовательный вывод данных | Протокол MODBUS RTU с программируемой скоростью двоичной передачи 1200 ÷ 38400 для установки, условия реального времени или загрузки данных. |
| Условия функционирования | Рабочая температура 0÷50°C; Температура хранения и транспортировки -25÷65°C; Влажность 10-95%, не конденсируемая. |
| Энергоснабжение/Электрическая защита | Энергоснабжение 90÷260В АС/DC, 50-60Гц – Среднее поглощение 66 Вт – Электрическая защита: |
| Корпус | Однолистовой корпус ABS включает: Узел управления, шланговый насос, переливную фотометрическую измерительную камеру (для измерения содержания хлора), оснащен электродами pH и редокса, датчиком температуры. Гидравлическое питание: Поток: макс.60л. Давление: макс. 1 бар. |
| Механические характеристики |  |
| Размеры (Д x В ) | 475x575x150 мм |
| Материал | AISI 613 |
| Вес | Около 8 кг. |

## {0>CONTROLS, INDICATORS AND CONNECTIONS<}0{>элементы управления, индикаторы и соединения<0}

{0>Following pictures show main controls, indicators and connections of photometer<}0{>Следующие рисунки показывают основные элементы управления, индикаторы и соединения фотометра.<0}

### {0>PROGRAMMING ELECTRONIC CONTROL UNIT<}0{>Программирующий электронный блок управления<0}

- {0>LCD Display<}0{>Жидкокристаллический дисплей (LCD)<0}

- {0>Instrument Identification<}0{>Опознавательный знак прибора<0}

- {0>DOWN key<}0{>Кнопка DOWN (ВНИЗ)<0}

- {0>ENTER key<}50{>Кнопка ENTER (ВВОД)<0}

- {0>ESC key<}50{>Кнопка ESC (ОТМЕНА)<0}

- {0>UP key<}50{>Кнопка UP (ВВЕРХ)<0}

{0>The access to the terminal board is located inside the electronic gear case.<}0{>Клеммная колодка располагается внутри корпуса электронного блока прибора.<0}

{0>The access is possible by opening  the frontal panel.<}0{>Доступ к колодке осуществляется при открытии передней панели. <0}

{0>Core hitches are on the bottom and on the right sides as showed in the following picture:<}0{>Кабельные гнезда находятся внизу и справа как показано на следующем рисунке:

<0}

- Клеммная колодка для соединений с электросетью 220 В, 50 Гц<0}

- {0>terminal board for connections to Set Point<}46{>Клеммная колодка для соединений с контрольной точкой<0}

- {0>terminal board for connections to signals of periphery<}63{>Клеммная колодка для соединений с внешними устройствами<0}

- {0>terminal board for connections to pH Rx probes<}63{>Клеммная колодка для соединений с pH- и Rx-зондами<0}

- {0>core hitches<}0{>Кабельные гнезда<0}

- {0>core hitches<}100{>Кабельные гнезда<0}

## {0>HYDRAULIC SYSTEM<}0{>гидравлическая система<0}

| {0>pH Probe<}0{>pH-зонд<0} | 7. Соединительная часть трубопровода для впрыскивания реагентов<0} |
| --- | --- |
| {0>Rx Probe<}50{>Rx-зонд<0} | 8. {0>Drainage Continuous gravity drop dirty water<}0{>Постоянный сток грязной воды под действием силы тяжести<0} |
| {0>temperature and lack of sample watersensor<}0{>Датчик температуры воды и отсутствия образца<0} | 9. {0>Drainage Continuous gravity drop clean water<}84{>Постоянный сток чистой воды под действием силы тяжести<0} |
| {0>solenoid valve for washing cell<}0{>Клапан с электромагнитным управлением для моечной камеры<0} | 10. Ф{0>Photosensor Photometric Cell<}0{>отодатчик фотометрической камеры<0} |
| {0>input sample<}0{>Вход образца<0} | 11. Т{0>spotlight with led Photometric Cell<}0{>очечная подсветка фотометрической камеры<0} |
| {0>cell cap<}0{>Крышка камеры<0} | 12. В{0>serial 485output<}0{>ыход последовательного порта RS485<0} |

- {0>Peristaltic Pump<}0{>Шланговый насос<0}

- {0>Peristaltic  base<}50{>Основа шлангового насоса<0}

- {0>Reagent Free Chlorine Buffer (DPD 1) holder<}0{>Буферный резервуар реагента свободного хлора (DPD 1) <0}

- {0>Reagent Free Chlorine DPD (DPD_2) holder<}63{>Резервуар реагента свободного хлора DPD (DPD_2) <0}

- {0>Reagents bottle cap<}0{>Крышка резервуара с реагентом<0}

- {0>Reagents level Sensor<}0{>Датчик уровня реагента<0}

## {0>GRAPHIC DISPLAY<}50{>графический дисплей<0}

{0>The graphic display allows for visualization of the various programming menus and, in the measuring method (RUN), visualization of the measurements and of the state of operation..<}0{>Графический дисплей отображает различные меню программирования и, в методе измерения (RUN), отображает показания измерений и состояние работы.<0}

### {0>LIST OF PRIMARY MENUS<}0{>список основных меню<0}

{0>The following table illustrates the symbols visualized on the display which represent the various programming menus.<}0{>Следующая таблица показывает символы, отображаемые на дисплее, которые представляют различные меню программирования.

<0}

| {0>VISUALIZATIONS ON THE GRAPHIC DISPLAY<}0{>ВИД НА ГРАФИЧЕСКОМ ДИСПЛЕЕ<0} | {0>DESCRIPTION<}100{>ОПИСАНИЕ<0} |
| --- | --- |
|  | {0>SETTINGS MENU<}0{>Меню установочных параметров<0} {0>All basic parameters for operation logics are set<}0{>Установка всех основных параметров логики работы<0} |
|  | {0>MEASURE SETTING MENU<}54{>Меню параметров измерений<0} {0>Setting and/or calibration of the measures<}0{>Установка и/или калибровка измерений<0} |
|  | {0>ARCHIVE MENU<}50{>Меню архива<0} {0>Setting of the data archive and visualization mode<}0{>Установка архива данных и режима визуального отображения<0} |
|  | {0>GRAPHICAL MEASURE<}0{>Измерения, представляемые в графическом виде<0} {0>Visualization of archives in a graphical form<}0{>Визуальное отображение архивов в графическом виде<0} |
|  | {0>MANUAL CONTROL MENU<}0{>Меню ручного управления<0} {0>Manual control and activation of Entries and Outputs<}0{>Ручное управление и включение входов и выходов<0} {0>But also for the control of the peristaltic pump, the solenoid valve, etc.<}0{>А также служит для управления шланговым насосом, клапаном с электромагнитным управлением и т.д.<0} |
|  | {0>Return to operation in measuring method (RUN)<}0{>Возврат в операцию метода измерения (RUN)<0} |

### {0>sYmbolS AND  CONTENTS OF THE GRAPHICAL DISPLAY<}0{>символы и содержание графического дисплея<0}

{0>In the following table, for every area of the display indicated in figure 3, the symbols that may appear during functioning of the gear case in a measurement method (RUN) are represented and briefly described<}0{>В следующей таблице, для каждой области дисплея, показанной на рисунке 3, представлены символы, которые появляются в процессе работы прибора в методе измерения, и дается их краткое описание.<0}

|  | {0>REPRESENTATION<}0{>ИЗОБРАЖЕНИЕ<0} | {0>DESCRIPTION<}100{>ОПИСАНИЕ<0} |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | {0>Set1 - Open Relay<}0{>Set1 – Реле разомкнуто<0} |
|  |  | {0>Set1 - Closed Relay<}0{>Set1 – Реле замкнуто<0} |
|  |  | Set1 – Синхронизировано Активное реле порогового значения открыто |
|  |  | Set1 – Синхронизировано Выведенное из строя реле порогового значения открыто |
|  |  | Set1 - Синхронизировано Активное реле порогового значения закрыто |
| 2 |  | {0>Set2 - Open Relay<}88{>Set2 – Реле разомкнуто<0} |
|  |  | {0>Set2 - Closed Relay<}88{>Set2 – Реле замкнуто<0} |
|  |  | Set2 - Синхронизировано Активное реле порогового значения открыто |
|  |  | Set2 - Синхронизировано Выведенное из строя реле порогового значения открыто |
|  |  | Set2 – Синхронизировано Активное реле порогового значения закрыто |
| 4 |  | {0>Value output n.1 (in mA)<}0{>Уровень выхода 1 (в мА)<0} |
|  |  | {0>Value output n.2 of temperature (in mA)<}67{>Уровень выхода 2 температуры (в мА)<0} |
|  |  | {0>Value output n.2 auxiliary (in mA)<}76{>Уровень выхода 2 вспомогательный (в мА)<0} |
|  |  | {0>Value output n.2 with PID function<}53{>Уровень выхода 2 с функцией PID<0} {0>PID (in mA)<}45{>PID (в мА)<0} |
|  |  | {0>Manual value of temperature<}0{>Значение температуры, выставленное вручную <0} {0>(in Fahrenheit)<}40{>(по Фаренгейту)<0} |
|  |  | {0>Manual value of temperature<}100{>Значение температуры, выставленное вручную<0} {0>(in Centigrades)<}75{>(по Цельсию)<0} |
| 5 |  | {0>Alarm active – Alarm relay closed<}0{>Аварийная сигнализация – аварийное реле замкнуто<0} |
| 9 |  | {0>Archive full<}0{>Архив полностью заполнен<0} |
|  |  | {0>Storage of Data<}0{>Сохранение данных<0} |
| 11 |  | {0>Wait – Freezing stage of measurements and outputs<}0{>Ожидание – Этап замораживания измерений и выходов<0} |
| 12 |  | {0>Active Password<}0{>Пароль установлен<0} |
| 13 |  | {0>System Clock<}0{>Системные часы<0} |

# {0>INSTALLATION<}67{>установка<0}

{0>Before installing the carefully read the instructions provided below.<}0{>Перед установкой внимательно прочитайте инструкции, представленные ниже.<0}

## {0>COMPOSITION OF THE SUPPLY<}0{>комплект поставки<0}

{0>The supply consists of just one package which contains the following parts:<}0{>В комплект поставки представляет собой обычный пакет, в котором находятся следующие детали:<0}

- {0>1 electrical control and command panel<}0{>1 панель электронных элементов управления<0}

- {0>1 Technical Manual PN<}57{>1 Техническое руководство<0}

- {0>2  Bottles reagents for analysis:<}54{>2 резервуара с реагентами для проведения анализа:<0} {0>1 white (DPD1) 1 black (DPD2)<}0{>1 белый (DPD1) 1 черный (DPD2)<0}

- {0>1 pH probe<}60{>1 pH-зонд<0}

- {0>1 Rx probe<}67{>1 Rx-зонд<0}

- {0>1 magnetic anchor<}60{>1 магнитный анкер<0}

### {0>INSTALLATION OF THE GEAR CASE<}40{>установка корпуса прибора<0}

{0>The wall must be completely smooth in order to allow for perfect adhesion of the gear case.<}0{>Стена должна быть совершенно ровной, чтобы обеспечить хорошее прилегание корпуса прибора.<0}

{0>It is necessary to make two holes horizontally alined .<}0{>Необходимо сделать два отверстия, выровненные горизонтально.<0} {0>The distance from one to the other must be of about 340mm and the case has to be put at about 180cm from the floor to guarantee a good display vision<}0{>Расстояние между отверстиями должно быть около 340 мм, корпус должен быть установлен на расстоянии 180 мм от пола, чтобы обеспечить нормальную видимость дисплея.<0}

{0>The installation could be easier by using a carpenter’ s level<}0{>Удобнее всего устанавливать корпус с помощью столярного уровня.<0}

{0>CAUTION<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>The electric line must be fitted with a suitable life-saving device and magneto-thermal, in compliance with correct installation norms<}0{>Линия электропередачи должна оснащаться подходящим устройством пассивной индукционно-тепловой безопасности в соответствии с нормами правильной установки.<0}

{0>Picture  1 – Dimensions and Encumbrance of the wall mounted gear case<}0{>Рисунок 1 – Размеры и оснащение монтируемого на стене корпуса прибора<0}

| {0>Mechanical Dimensions<}45{>Технические размеры<0} |  |
| --- | --- |
| {0>Dimensions (L x H x P)<}0{>Габаритные размеры (L x H x P)<0} | {0>552x473.5x158 mm<}0{>552x473.5x158 мм<0} |
| {0>Total width<}0{>Общая ширина<0} | {0>about 473.5mm<}0{>около 473,5 мм<0} |
| {0>Total depth (valves included)<}0{>Общая толщина (включая клапаны)<0} | {0>about 575mm<}99{>около 575 мм<0} |

{0>On the bottom side there are two outputs for the drainage of the analised water, on the left side there is the input of the water sampler and on the right side there are the core hitches for the connection to the other uses.<}0{>В нижней части находятся два выхода для стока воды, подвергнутой анализу, на левой стороне есть вход для поступления воды, используемой в качестве образца, на правой стороне находятся кабельные гнезда.<0}

{0>For an easy installing keep away the peripheric from probable prominences;  out-distance from other apparatus (at least 40 cm) to simplify the electric and hydraulic connection.<}0{>Чтобы выполнить установки без затруднений, избегайте возможных выступов на стене; монтируйте прибор на необходимом расстоянии от другой аппаратуры (не менее 40 см) в целях упрощения электрических и гидравлических соединений.<0}

{0>Keep away from water drips and/or sprays of water from adjacent areas in order to safeguard the instrument during programming or calibration stages.<}0{>Для защиты прибора на этапах программирования и калибровки не допускайте попадания на него водяных капель и/или брызг от соприкасающихся зон.<0}

### {0>CONNECTIONS AND STARTING<}0{>соединения и запуск<0}

{0>After the fixing of the photometer to the wall, is necessary to follow these steps:<}0{>После закрепления фотометра на стене, необходимо выполнить следующие шаги:<0}

- {0>position red pipes of the peristaltic pump as showed below<}0{>Расположите красные трубки шлангового насоса, как показано ниже.<0}

- {0>unscrew the screws M3 from the reactives’ cap, introduce the magnetic anchor inside the slide and screw tha cap as showed in the picture<}0{>Отвинтите винты M3 из крышки реактивов, поместите магнитный анкер плавно внутрь, и закрутите винты обратно, как показано на рисунке. <0}

- {0>take off not perforated caps from the reagents bottles and screw  on them the caps with the float complying with the colours (white DPD1, black DPD2);  position them on the support base.<}0{>Снимите не перфорированные крышки с резервуаров реагентов и завинтите на них крышки с поплавком в соответствии с определенным цветом (белый DPD1, черный DPD2); поместите резервуары на установочном основании. <0}

- {0>take off the pH probe’ s protection cap and introduce it in the suitable place showed in the picture taking care that the extremity doesn’ t touch the bottom of the cell<}0{>Снимите защитный колпачок pH-зонда и поместите его на соответствующее место, показанное на рисунке, при этом будьте внимательны, его конец не должен касаться дна камеры.<0}

- {0>repeat the same operation for the Redox probe and screw threated connectors – connected to the cables still cabled on the terminal board – on the head of the probes<}0{>Повторите такую же операцию для Rx-зонда и завинтите разъемы, подсоединенные к кабелям, которые с одной стороны неподвижно подключены на контактной колодке, а с другой - на верхушке зондов.<0}

- {0>connect the sample pipe to the input of the cell (pipe fitting with clutch for pipes with diameter of  10mm).<}0{>Подсоедините трубку, по которой будет поступать в прибор образец, ко входу измерительной камеры (соединительная часть трубопровода с зажимом для труб диаметром 10 мм).<0} {0>Water alimentation pressure must be stable.<}0{>Напорное давление воды должно быть постоянным.<0} {0>Regulate the inflow to make the water flowing from the clear pipe inside the cell.<}0{>Отрегулируйте впуск, чтобы образовался поток воды, проходящий по прозрачной трубке внутрь измерительной камеры.<0}

{0>Connect two pipes to the ¾" dump clutches for the dirty reagents and clean water discharge.<}0{>Подсоедините две трубки к муфтам ¾ дюйма, предназначенным для стока загрязненных реагентов и для чистой воды.<0}

- {0>connect the electric alimentation respecting the indication on the terminal board<}0{>Подсоедините электропитание в соответствии с указанием на клеммной колодке<0}

- {0>after the connection of the peripheric to the net  press the push button  until the reactives’ pipes are completely full and proceede to the pH and Redox calibration following the instruction mentioned in the chapter PROGRAMMING<}0{>После подключения внешних соединений, удерживайте на кнопку  до тех пор, пока трубки реактивов не наполняться и проведите калибровку pH и Redox в соответствии с инструкцией, упомянутой в главе ПРОГРАММИРОВАНИЕ.<0}

{0>For a good running the flow rate must be included between 1 and 2 lt/min with pressure of 1 bar.<}33{>Для обеспечения хорошего прохождения потока его скорость должна быть от 1 до 2 л/мин при давлении 1 бар.<0}

{0>CAUTION<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>Cell’ s discharges never must be  connected to a pressurized pipe<}0{>Спускной поток из измерительной камеры никогда не должен подсоединяться к трубе, находящейся под давлением.<0}

### {0>CONNECTIONS TO THE POWER SUPPLY<}38{>СОЕДИНЕНИЯ с источником питания<0}

{0>If possible avoid any cables destined for high power use to be positioned close to the gear case as they may cause faults of an inductive nature to the analogical section of the instrument.<}0{>По возможности избегайте прокладки кабелей электропитания вблизи корпуса прибора, так как они могут вызвать сбои в работе аналоговых цепей прибора из-за возникающих помех индуктивного характера.<0}

{0>Apply a tension alternating between 85Vac and 265Vac 50/60 Hz or, according to  details on the identification plate, the most stabilised tension possible.<}0{>Применяйте альтернативное напряжение из диапазона от 85 до 265 В, 50/60 Гц, или в соответствии с данными, указанными на информационной табличке прибора, где указано наиболее подходящее напряжение.<0}

Избегайте всех соединений с отремонтированными источниками питания, например, с помощью трансформаторов. В этом случае данный отремонтированный источник питания будет питать другие системы вдали от корпуса (возможно индуктивно), потому что высокие скачки напряжения будут возникать сразу же, как только они будут облучены, а это будет очень сложно блокировать и/или устранить.

{0>CAUTION<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>The electric line must be fitted with a suitable life-saving device and magneto-thermal, in compliance with correct installation norms.<}99{>Линия электропередачи должна оснащаться подходящим устройством пассивной индукционно-тепловой безопасности в соответствии с нормами правильной установки.<0}

{0>In any case it is always best to check the quality of the Ground connection.<}0{>В любом случае, следует всегда проверять качество заземления.<0}  Обычно заземление находят, главным образом, среди промышленного оборудования, к которому относятся сами генераторы помех.<0} В случае возникновения сомнений относительно качества соединения со стержнем, специально предназначенным для корпуса прибора, рекомендуется выполнить соединение с цеховым заземлением.

#### {0>Electrical connections to the dosage systems (Users)<}0{>Электрические соединения с дозирующими системами (Пользователи)<0}

{0>CAUTION<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>Before starting connections between the Gear Case and the external Users, make sure that the electrical panel is switched off and the cables from the Users are not under tension<}0{>Перед тем как установить соединения фотометра с внешними системами, необходимо проверить, что электрическая панель выключена и кабели внешних систем не находятся под напряжением.<0}

{0>“Users” mean the outputs and relays used in the gear case<}0{>Внешние системы подключаются к выходам и реле, используемым в фотометре<0}

{0>(SET1 Cl) for the Dosage Pump or control command  or Chlorine control<}0{>(SET C1) для дозирующего насоса или управляющей команды или контроля над хлором;<0}

{0>(SET2 Cl) for the Dosage Pump or control command or Chlorine control<}97{>(SET C2) для дозирующего насоса или управляющей команды или контроля над хлором;<0}

{0>(SET1 pH) for the Dosage Pump or control command or pH control<}86{>(SET1 pH) для дозирующего насоса или управляющей команды или контроля над pH;<0}

{0>(SET2 pH) ) for the Dosage Pump or control command or pH control<}96{>(SET2 pH) для дозирующего насоса или управляющей команды или контроля над pH<0};

{0>(SET1 Rx) ) for the Dosage Pump or control command or Redox control<}84{>(SET1 Rx) для дозирующего насоса или управляющей команды или контроля над Redox;<0}

{0>(auxiliary  SET) for the Dosage Pump or control command or temperature, Total Chlorine or Combined Chlorine control<}61{>(Вспомогательный SET) для дозирующего насоса или управляющей команды или контроля над температурой, общим или комбинированным содержанием хлора<0};

{0>(ALARM) the alarm command transmitted by the instrument to the siren and/or flashing<}0{>(ALARM) команда аварийного сигнала, используемого прибором для работы сирены или устройства световых сигналов.<0}

{0>CAUTION<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<0}

{0>Each relay contact can support, on a resistive load, a maximum current of 1 Ampere with a max. of 230V, therefore a total power of 230VA<}0{>Каждый контакт реле может поддерживать на сопротивлении нагрузки максимальный ток 1 Ампер с максимальным напряжением 230 В, поэтому общая мощность будет равна 230 Вт.<0}

{0>If the load to be handed is of low power or of a resistive nature, the layout indicated in<}0{>Если сообщаемая нагрузка низкой мощности или имеет активную природу, могут быть использованы схемы подключения, изображенные на Рис. 2-a).

В случае высокого уровня мощности, рекомендуется выполнять соединения, указанные на схеме на Рисунке. 2-b).

Рисунок 2. Примеры соединения с потребителями

ПРИМЕЧАНИЕ

Приведенные выше схемы являются типично указательными, так как все детали необходимых устройств защиты и обеспечения безопасности не указаны.

#### 3.1.3.1.1	Подключение к соединительному щиту

Рисунок 3. Схема подключения

| J2 | ИЗОБРАЖЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Соединительный щиток |  | Соединение PH-зонда, имеет зажим для соединения с заземлением и центральным кабелем. |

| J3 | ИЗОБРАЖЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Соединительный щиток |  | Соединение Rx-зонда, имеет зажим для соединения с заземлением и центральным кабелем. |

| J4 | ИЗОБРАЖЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | мА Cl2 положительный кабель |
| 2 |  | мА Cl2 положительный кабель |
| 3 |  | мА pH положительный кабель |
| 4 |  | мА pH отрицательный кабель |
| 5 |  | Интерфейс RS485 (A) |
| 6 |  | Интерфейс RS485 (B) |
| 7 |  | Интерфейс RS485 (G) |
| 8 |  | Интерфейс камеры измерения RS485, положительный |
| 9 |  | Интерфейс камеры измерения RS485, отрицательный |
| 10 |  | ВХОД мА положительный кабель |
| 11 |  | ВХОД мА отрицательный кабель |
| 12 |  | Не подсоединен |
| 13 |  | Эталонный источник питания камеры измерения |
| 14 |  | Электропитание камеры измерения |
| 15 |  | Реле для контрольной точки температуры или для полного или комбинированного содержания хлора (нормально замкнутый контакт) |
| 16 |  | Реле для контрольной точки температуры или для полного или комбинированного содержания хлора (нормально разомкнутый контакт) |
| 17 |  | Датчик отсутствия образца |
| 18 |  | Датчик отсутствия образца |
| 19 |  | Датчик температуры |
| 20 |  | Датчик температуры |
| 21 |  | Redox мА положительный кабель |
| 22 |  | Redox мА отрицательный кабель |
| 23 |  | положительный кабель, мА, температуры или для полного или комбинированного содержания хлора. |
| 24 |  | отрицательный кабель, мА, температуры или для полного или комбинированного содержания хлора |
| 25 |  | Реагент 1, положительный кабель |
| 26 |  | Реагент 1, отрицательный кабель |
| 27 |  | Реагент 2, положительный кабель |
| 28 |  | Реагент 2, отрицательный кабель |
| 29 |  | Реагент 3, положительный кабель |
| 30 |  | Реагент 3, отрицательный кабель |
| 31 |  | Реле для контрольной точки (нормально замкнутый контакт) |
| 32 |  | Реле для контрольной точки (нормально разомкнутый контакт) |

| J5 | ИЗОБРАЖЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Реле для дистанционной сигнализации (нормально разомкнутый контакт) |
| 2 |  | Реле для дистанционной сигнализации (центральный) |
| 3 |  | Реле для дистанционной сигнализации (общий) |

| J6 | ИЗОБРАЖЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Реле для контрольной точки 2 pH (нормально замкнутый контакт) |
| 2 |  | Реле для контрольной точки 2 pH (нормально разомкнутый контакт) |
| 3 |  | Реле для контрольной точки 1 pH (нормально замкнутый контакт) |
| 4 |  | Реле для контрольной точки 1 pH (нормально разомкнутый контакт) |
| 5 |  | Реле для контрольной точки 2 Cl (нормально замкнутый контакт) |
| 6 |  | Реле для контрольной точки 2 Cl (нормально разомкнутый контакт) |
| 7 |  | Реле для контрольной точки 1 Cl (нормально замкнутый контакт) |
| 8 |  | Реле для контрольной точки 1 Cl (нормально разомкнутый контакт) |

| J7 | ИЗОБРАЖЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Источник питания (Земля) |
| 2 |  | Источник питания (Нейтраль) |
| 3 |  | Источник питания (Фаза) |

#### Подключение к источнику питания

Как только вы убедились, что напряжение соответствует значению, указанному в параграфах выше, подсоедините линию электропитания к зажимам с маркировкой соединительного зажима и соответствующим символом земли.

# МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## КОМПОЗИЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

### МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

### МАКСИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

| Analague output 1, 2, 3, 4 | Аналоговый выход 1, 2, 3, 4 |
| --- | --- |
| Pump 1, 2, 3, 4, 5 | Насос 1, 2, 3, 4, 5 |
| Relay 1, 2, 3, 4, 5 | Реле 1, 2, 3, 4, 5 |
| To control Cl2 | Для контроля Cl2 |
| Tocontrol pH | Для контроля pH |
| POWER 85-256 Vac | МОЩНОСТЬ 85-256 В AC |

## ЗАПУСК СИСТЕМЫ

Как только электронный прибор и измерительный зонд (pH или Rx) подсоединены, должна быть выполнена настройка программного обеспечения, чтобы определить “персонализацию” параметров для корректного использования оборудования.

Включите оборудование, подсоединив его питающей сети, так как у прибора нет переключателя источника питания.

## ВВОД РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК

Чтобы ввести/изменить рабочие значения и выполнить процедуры калибровки, используйте меню, выводимое на дисплей с помощью 4 функциональных клавиш, расположенных на передней панели корпуса прибора.

После включения прибор автоматически будет позиционировать себя в зависимости от метода измерения – функция RUN.  Нажатием кнопки ESC метод программирования будет выведен посредством первого меню “1 SETTINGS".

Используя кнопки UP и DOWN можно перелистывать разнообразные типы меню и подменю, таким образом, информация может быть изменена (увеличена/снижена).

Используя клавишу ENTER, вы получаете доступ к подменю для ввода информации, и выполненные изменения будут подтверждены.

Нажатием кнопки ESC вы возвращаетесь обратно в главное меню или к предыдущей функции, а все выполненные изменения будут отменены.

.

### меню настроек

#### СИСТЕМА НАСТРОЙКИ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ

Эта функция позволяет задать дату и время

Чтобы задать эту функцию выполните перечисленные ниже шаги:

В окне RUN нажмите клавишу . Как показано на рисунке,  отсюда можно выйти в главное меню. Затем,  нажимая клавишу  можно вывести на дисплей окно СИСТЕМЫ НАСТРОЙКИ (SETUP SYSTEM).  Выбирая маркированной строкой и нажимая клавишу  ,  вывести в окно ДАТА/ВРЕМЯ (DATE/HOUR). Теперь нажмите кнопки и  для перемещения по списку, для выбора нажмите клавишу   и затем клавиши  ,  , чтобы задать желаемые значения; для подтверждения нажмите .

После подтверждения нажмите  несколько раз, чтобы вернуться к визуализации RUN.

#### НАСТРОЙКА КОММУНИКАЦИИ

Данный прибор имеет последовательный порт в RS485, который гальванически разделен и может быть использован для диалога с системой ПК (HOST system) с помощью стандартного протокола MOD BUS RTU. Через последовательный порт возможно визуализировать состояние реального времени, запрограммировать все настройки (Set-Up) и загрузить все архивы прибора.

Функция настройки коммуникации используется для программирования последовательного порта и делится на две настройки:

ID Прибора: Числовой адрес прибора от 1 до 99, к которому прибор будет обращаться. По умолчанию задано 01.

Скорость передачи: Программируемая скорость последовательного порта RS485, составляет от 1200 до 38400. По умолчанию задано 9600.

#### НАСТРОЙКА ЯЗЫКА

Можно выбрать язык программного обеспечения. В списке имеются: итальянский, английский, французский, испанский и немецкий.

#### ПАРОЛЬ

Чтобы иметь доступ к приведенным ниже пунктам меню необходимо знать пароль:

- Сигнал отсутствия образца

- Меню настройки методики

- Меню настройки сервиса

Это потому, что для настройки этих пунктов меню требуется высоко квалифицированный техник.

#### НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

Контрастность: Эта опция позволяет настроить контрастность дисплея в соответствии с освещенностью в месте установки.

Подсветка: В данной опции можно задать либо постоянную подсветку или отключить её.

Задавая ДА (YES), вы получите постоянную подсветку, в противном случае, задавая НЕТ (NO), периферическая система отключит подсветку через одну минуту. Эта функция деактивируется по умолчанию.

#### НАСТРОЙКА РЕЛЕ AUX1 (ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО)

Эта опция позволяет активировать реле AUX1, выполняя корреляцию, например  с температурой.

#### НАСТРОЙКА СИГНАЛЬНОГО РЕЛЕ

Данная опция позволяет задать логику функционирования СИГНАЛЬНОГО РЕЛЕ (RELAY ALARM).

Условия срабатывания сигнализации: задержка при удалении контрольной точки, преодоление заданной логики, измерение отсутствующей пробы воды, сгоревший прожектор, выход реагентов, грязная измерительная камера, отсутствие сигнала из камеры измерения.

Задавая время срабатывания сигнализации, можно задать максимальное время активации в контрольных точках, т.е. то время, по истечении которого будет срабатывать сигнализация. Это позволяет управлять состоянием насосов-дозаторов.

Задавая Логику Реле (Relay Logic) можно установить нормальное положение Сигнального реле.

В условиях срабатывания сигнализации реле изменит свое положение на противоположное.

Установка опции перезапуска реле (Set Rel. Reset) означает, что в условиях срабатывания реле контрольные точки реле должны открыться.

#### НАСТРОЙКА РЕАГЕНТА 3 (если проводится факультативное измерение)

Данная опция позволяет активировать/деактивировать сигнализацию реле при отсутствии реагента №3.

#### СИГНАЛ ОТСУТСТВИЯ ОБРАЗЦА

### МЕНЮ НАСТРОЙКИ ИЗМЕРЕНИЙ

#### НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЯ ХЛОРА (CL2)

##### Настройка выходных параметров реле (Контрольные точки 1 и 2)

Программируя контрольную точку для этой функции, мы можем активировать реле как порог, задавая значение ВКЛ. (ON) (активация реле) и значение ВЫКЛ. (OFF) (деактивация реле). Свободное программирование этих двух значений позволит создать гистерезис, подходящий для любого типа применения.

При программировании значения ВКЛ. (ON), превышающего значение ВЫКЛ. (OFF) (Рис. 6.a), будет достигнут ВОСХОДЯЩИЙ порог: т.е., когда значение превышает значение ВКЛ. (ON), реле активируется и остается в активном состоянии до тех пор, пока значение не упадет ниже значения ВЫКЛ. (OFF).

При программировании значения ВЫКЛ. (OFF), превышающего значение ВКЛ. (ON) (Рис. 6.b), будет достигнут НИСХОДЯЩИЙ порог: т.е. когда значение опускается ниже значения ВКЛ. (ON), реле активируется и остается в активном состоянии до тех пор, пока значение не превысит значение ВЫКЛ. (OFF). См. Рисунок 6 ниже.

| Set 1 ON | Контрольная точка 1 ВКЛ. |
| --- | --- |
| Set 1 OFF | Контрольная точка 1 ВЫКЛ. |

Рисунок 6 - Пороговая операция

Более того, устанавливая параметры Времени включения (Time ON) и Времени отключения (Time OFF) можно определить время ЗАДЕРЖКИ  или спланированную по времени  работу реле  во время его активации.

Можно определить отрицательное или положительное время включения и отключения. (Рисунок 7)

При установке отрицательных значений времени, активизируется функция ЗАДЕРЖКИ:

Например: Время ВКЛ.: –5сек., Время ВЫКЛ. –10сек. (Рисунок 7.a).

При активации порога, реле замкнется через 5 секунд (Время ВКЛ.) и будет оставаться в замкнутом состоянии втечение всего периода времени, пока порог будет активным. Если порог не активируется, реле будет оставаться в замкнутом состоянии еще 10 секунд (Время ВЫКЛ.), после чего реле разомкнется.

При установке положительных значений времени, будет активироваться функция ВРЕМЯ:

Например. Время ВКЛ.: 5 сек., Время ВЫКЛ. - 10 сек. (Рисунок 7.b).

При активации порога, реле будет колебаться между положением замкнуто/разомкнуто, в соответствии с заданными значениями времени. В случае, приведенном в нашем примере, реле будет замкнуто втечение 5 секунд (Время ВКЛ.), после чего реле будет оставаться разомкнутым втечение 10 секунд (Время ВЫКЛ.). Этот цикл будет повторяться до тех пор, пока Порог 1 не будет деактивирован.

| Set 1 ON | Контрольная точка 1 ВКЛ. |
| --- | --- |
| Set 1 OFF | Контрольная точка 1 ВЫКЛ. |
| Rele ON | Реле ВКЛ. |
| Rele OFF | Реле ВЫКЛ. |
| Threshold by programming negative times | Порог при программировании отрицательных значений времени |
| Threshold by programming positive times | Порог при программировании положительных значений времени |

Рисунок 7 - Работа реле 1

Работая с параметрами Пуск (Start) и Остановка (Stop), можно установить задержку по времени (на 24 ежедневно), чтобы реле могло замыкаться или размыкаться НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗМЕРЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРА.

Start ON – устанавливает время, в которое начинается задержка закрытия реле.

Start OFF - устанавливает время, в которое задержка закрытия реле должна быть прекращена.

Stop ON - устанавливает время, в которое начинается задержка открытия реле.

Stop OFF - устанавливает время, в которое задержка закрытия реле прекращается.

##### Настройка выходных параметров реле (Logic Set)

Эта функция активирует сигнал тревоги в случае, когда измеряемые значения выходят за пределы специального “окна”.  В реальности, возможно, запрограммировать минимальное и максимальное значения. Как только эти значения будут превышены, прибор будет активировать сигнал тревоги. Эта функция позволит активировать сигнализацию, если измеряемые значения будут выходить за пределы определенного “диапазона”.  Фактически возможно запрограммировать минимальное и максимальное значения: при их превышении будет срабатывать сигнализация.

Эта Логическая Установка полезна для контроля над любыми возможными ошибками в системе, например, дефектами дозирующих насосов и т.д.

ВНИМАНИЕ: Независимо от этой функции система будет включать сигнал тревоги (т.е. замкнет СИГНАЛЬНОЕ реле и откроет реле КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ) при наличии следующих условий:

Если, после 3 последовательных измерений содержание хлора все еще будет составлять 0,00 промиль. Перед последующим измерением прибор активирует шланговый насос на 30’ (чтобы обеспечить приток совместимых реагентов в измерительную камеру), а затем выполнит четвертое измерение.

Если при четвертом измерении значение также будет составлять 0,00 промиль, прибор будет рассматривать эту ситуацию как аварийную и, независимо от других установок, замкнет СИГНАЛЬНОЕ реле и откроет реле КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ.

##### Меню текущих выходных данных

На этом этапе программы могут быть заданы следующие функции:

ВЫХОДНОЙ ДИАПАЗОН:

Выбор может быть сделан между значениями от 0 до 20мА, либо от 4 до 20мА.

По умолчанию задано 0-20мА.

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ:

Может быть задано значение содержания хлора при диапазоне значений выходящего тока от 0 до 4мА. По умолчанию задано 0,00 промиль.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ:

Может быть задано значение содержания хлора при выходящем токе 20мА. По умолчанию задано 5,00 промиль.

Регулировка функций Верхнего и Нижнего пределов позволяет расширить шкалу аналоговых выходных данных. Более того, выходные данные могут быть инвертированы до 20-0мА или  20-4мА.

##### Калибровка (автоматическая и сброс по умолчанию)

Этот этап программы предназначен для калибровки прибора посредством использования раствора с уже известной концентрацией хлора в нем (или другой эталонной системы измерений).

1) Автоматическая

При выборе этой функции и нажатии клавиши  система запускает полный цикл измерений.  По окончании цикла прибор показывает явное значение на основании значение предыдущей калибровки.

Теперь, используя кнопки  и   можно ввести другое значение и подтвердить его нажатием клавиши .

Таким способом система рассчитывает новое “увеличение”, которое  может быть применено во всех шкалах измерений.

2) Сброс по умолчанию

При выборе этой функции и нажатии клавиши  система сбрасывает значения калибровки, заданные по умолчанию.

##### Настройка методических промежутков

Эта функция позволяет задать задержку по времени между одним измерением и другим.

ПРИМЕЧАНИЕ

Каким бы ни было заданное значение, если измеренное значение превышает значения контрольной точки, система автоматически сбрасывает минимальное значение времени задержки (примерно 3 мин.) и повторяет измерения с заданной по умолчанию задержкой по времени до тех пор, пока не получит значение в пределах заданного диапазона. Прибор возвращается к значению задержки установленному оператором.

##### Методические настройки

Данная функция позволяет высококвалифицированному оператору внести изменения в стандартные настройки цикла измерений.

| Настройки | Описание |
| --- | --- |
| Время промывки | Продолжительность фазы промывки измерительной камеры. |
| Время подачи реагента | Время работы шлангового насоса, которым определяется то количество реагента , которое поступает в измерительную камеру. |
| Время нулевого анализа | Продолжительность нулевой фазы – Время нахождения пробы в измерительной камере без реагентов. |
| Время стабилизации значения | Продолжительность реакции между реагентом и пробой. |
| Скорость двигателя | Скорость двигателя измерительной камеры. |
| Настройка линии тренда | Количество измерений, необходимое, чтобы определить возрастают или уменьшаются значения . |
| Значения по умолчанию | Сбросить первоначальные настройки. |

#### НАСТРОЙКИ РЕДОКС (RX)

##### Настройка выходных данных реле (Контрольная Точка)

Для выполнения этой настройки обратитесь к разделу  4.3.2.1.1.

##### Настройка текущих выходных данных

Для выполнения этой настройки обратитесь к разделу  4.3.2.1.3.

##### Настройки калибровки (автоматическая и сброс по умолчанию)

Этот этап программы предназначен для калибровки прибора с помощью электрода. Калибровка может выполняется:

      - При запуске измерительного прибора / цепи электрода в первый раз;

      - Каждый раз, когда заменяется электрод;

      - При запуске измерительного прибора после длинного периода простоя;

      - В случае любых расхождений по сравнению со значением буферных растворов.

Чтобы гарантировать соответствующую работу в дальнейшем в соответствии с упомянутыми выше условиями, потребуется проверить калибровку или периодически проводить перекалибровку.

Пользователь сам определит частоту проведения этой операции, принимая во внимание применение и использование электрода.

ПРИМЕЧАНИЕ

Мы напоминаем вам, что перед проведением любых проверок или перекалибровок, электроды должны быть тщательно очищены с помощью чистой воды, а также свежих и надежных буферных растворов.

1) Автоматическая

Калибровка Rx включает в себя всего одну точку калибровки

1.1)	Опустите электрод Rx в калибровочный раствор, подождите, пока считываемое зондом и выводимое на дисплей значение стабилизируется, затем нажмите клавишу .

1.2) Теперь, используя клавиши  и  введите значение названия раствора, затем нажмите клавишу  .

2) Сброс по умолчанию

Данный этап программы позволяет сбросить калибровочные факторы и установить заново исходные факторы. Использовать в случае, когда подтверждаются неправильно выполненные калибровки.

#### НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

##### Настройки выходных данных реле (Контрольная Точка 1)

Для выполнения этой настройки обратитесь к разделу 4.3.2.1.1.

##### Настройка текущих выходных данных

Для выполнения этой настройки обратитесь к разделу 4.3.2.1.3.

##### Настройка калибровки

Данная функция позволяет синхронизировать измерение, используя другую справочную систему:

Выбирая эту функцию и нажимая клавишу  можно ввести значение температуры с помощью клавиш  и, затем подтвердить это значение нажатием клавиши .

Таким образом, система рассчитывает новое "увеличение" и применяет это увеличение ко всем шкалам измерения.

#### Настройка PH

##### Настройка выходных параметров реле (Контрольные точки 1 и 2)

Для выполнения этой настройки обратитесь к разделу 4.3.2.1.1.

##### Настройки текущих выходных данных

##### Настройки калибровки (автоматическая и сброс по умолчанию)

Этот этап программы предназначен для калибровки прибора с помощью электрода. Калибровка может выполняется:

      - При запуске измерительного прибора / цепи электрода в первый раз;

      - Каждый раз, когда заменяется электрод;

      - При запуске измерительного прибора после длинного периода простоя;

      - В случае любых расхождений по сравнению со значением буферных растворов.

Чтобы гарантировать соответствующую работу в дальнейшем в соответствии с упомянутыми выше условиями, потребуется проверить калибровку или периодически проводить перекалибровку.

Пользователь сам определит частоту проведения этой операции, принимая во внимание применение и использование электрода.

ПРИМЕЧАНИЕ

Мы напоминаем вам, что перед проведением любых проверок или перекалибровок, электроды должны быть тщательно очищены с помощью чистой воды, а также свежих и надежных буферных растворов.

1) Автоматически

Для калибровки pH требуется две точки калибровки.

  - Первая калибровка должна выполняться с использованием буферного раствора рH7! После ввода значения компенсации температурных воздействий калибровочного раствора (если зонд отрицательного температурного коэффициента NTC подключен, показания температуры будут считываться автоматически) нажмите клавишу   и погрузите электрод pH в буферный раствор pH7, затем нажмите еще раз клавишу  .

  - Подождите, пока считываемое зондом и выводимое на дисплей значение стабилизируется, затем нажмите клавишу  .

  - Прибор автоматически распознает раствор и выводит значение pH7 буферного раствора; нажмите клавишу  .

1.4) и 1.5)  Выполните калибровку второй точки также, как и первой. В этой фазе могут быть использованы кислотные растворы (pH4) или щелочные буферные растворы (pH9); прибор будет распознавать их автоматически. Могут быть также использованы  буферные растворы с различным рH от 4 или 9, посредством изменения выводимого на дисплей буферного значения нажатием клавиш  и .

Для выбора кислотного или щелочного буферного раствора обратитесь к рабочему диапазону зонда, т.е.: если рабочий диапазон составляет от 4 до 8pH, используйте pH4 в качестве второй точки калибровки.

По завершению калибровки второй контрольной точки, прибор будет контролировать  согласованность калибровочных данных и, если все в порядке, на дисплее прибора появится сообщение "Калибровка завершена" (“Calibration OK”) или  "Зонд правильный"  (“Correct probe”).

Если калибровка выполнена правильно значения эффективности зонда будут выведены на дисплей прибора.

Если на дисплей будет выведено сообщение ”Зонд Неисправен” рекомендуется:

      - Убедиться, что защитный колпачок снят и проверить физическую целостность электрода.

      - Убедиться, что пористая пробка чистая, если нет, то опустите электрод в восстанавливающий раствор на несколько минут.

      - Проверить целостность кабеля, правильность соединения прибора и электрода.

2) Эффективность зонда

Эти параметры информируют пользователя о зондах pH или Rx со ссылкой на данные последней калибровки.

Что касается pH-зондов, когда значение смещения (OFFSET) превышает ±100мВ, увеличение (Gain) падает ниже 50%, это означает, что электрод необходимо восстановить или заменить.

Что касается Rx-зондов, когда значение смещения (OFFSET) превышает ±100мВ,  это означает, что электрод необходимо восстановить или заменить.

3) Сброс по умолчанию

Данный этап программы позволяет сбросить калибровочные факторы и установить заново исходные факторы. Использовать в случае, когда подтверждаются неправильно выполненные калибровки.

##### Настройка PID, пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулирования

Настройка PID

На этом этапе выполняется программирование параметров для функционирования PID. Выходные данные регулировки PID представлены, как в аналоговом, так и в цифровом формате, и оба типа могут быть активированы одновременно. Выходы PID: Аналоговый выход 2 и Реле 1.

Функция PID позволяет устранить все колебания, вызванные ВКЛЮЧЕНИЕМ/ВЫКЛЮЧЕНИЕМ (ON/OFF) дозировок.  Более того, она позволяет поддерживать желаемое пороговое значение и  достигать его с высокой точностью. Регулировка PID – сложная операция, при выполнении которой должны быть приняты во внимание все переменные системы. Эта система PID была разработана для общего применения с быстродействующей обратной силой системы.  В действительности, максимальное интегральное и выведенное значения времени составляют 5 минут.

Функция PID позволяет выполнять три регулировки для контроля  за дозой.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ Регулировка (PROPORTIONAL, P) позволяет более или менее усилить вытекающий объем.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ функция (DERIVATIVE, D) позволяет нашей системе стать более или менее реактивной к вариациям измеряемых величин.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ функция (INTEGRATIVE, I) позволяет регулировать все колебания благодаря производной части.

Описание функций:

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА

Значение порога PID, которое мы хотим поддерживать неизменным:

АЛГОРИТМ

Типы алгоритмов, которые используются в данном приборе: P = Пропорциональный; PI = Пропорционально–Интегральный и PID = Пропорционально–Интегрально–Дифференциальный.

Тип алгоритма будет выбран в соответствии с требуемым типом применения. Р-регуляция будет задана по умолчанию.

ЗНАК АЛГОРИТМА

В этой функции программируется знак PID. Если мы программируем DIRECT, это означает, что измеренное значение увеличивается по сравнению с установленным порогом, значение PID снизится.  Однако, если мы программируем OPPOSITE, это означает, что измеренное значение увеличивается по сравнению с установленным порогом, значение PID увеличится.  По умолчанию задается DIRECT.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ

Пропорциональный диапазон  PID-регулирования сравнивается с нижним значением шкалы прибора.

Например, для pH с диапазоном 0-14, если запрограммировано 100% Пропорциональная, это означает, что имеющийся диапазон регулировки ±14pH сравнивается с заданным пороговым значением. Следовательно, пропорциональное значение обратно пропорционально значению на выходе, т.е. так как процент пропорционального увеличивается, влияние на выходное значение снижается.

Регулировка пропорционального может варьироваться от 1 до 500% поэтапно в 1%.  Заданное по умолчанию значение - 100%.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Задана дифференциальная часть. Чем больше увеличивается программируемое время, тем больше готовность системы к колебаниям, подлежащим измерениям.  Дифференциальное время можно запрограммировать в диапазоне от 0 до 5 минут с шагом в 15 секунд.  Заданное по умолчанию значение - 0 минут.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Задано интергальное время. Чем больше увеличивается программируемое время, тем больше способность системы занимать промежуточное положение при измерении колебаний. Интегральное время можно запрограммировать в диапазоне от 0 до 5 минут с шагом в 15 секунд. Заданное по умолчанию значение - 1 минута.

### АРХИВНОЕ МЕНЮ

Прибор оснащен устройством регистрации данных, которое позволяет хранить до 16,000 записей.  Каждая запись включает: дату, время и значение содержания чистого хлора, pH или Rx, а также значения температуры, Пороговые значения 1 и 2, состояния Реле 1 и 2 и состояние Сигнального Реле.  Архив должен быть кругового типа, поэтому как только одни данные заполняются,  следующие данные записываются поверх устаревших, и так далее до тех пор, пока он полностью не будет ЗАПОЛНЕН (FILLED). Когда архив будет полностью заполнен, он блокируется, и на дисплее появится соответсвующий знак.

Архив можно просматривать непосредственно на приборе в виде таблицы или рисунка. Архив можно загрузить в компьютер, используя последовательный порт.

#### ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

В этой части программы мы имеем возможность визуализировать данные в виде таблицы, если архивы не пустые. Чтобы решить с чего начать и просмотреть таблицу, существуют три опции:

Первая запись >>>	Вы будете просматривать архив, начиная с первой сохраненной записи, и будете двигаться вперед.

Последняя запись >>>	Вы будете просматривать архив, начиная с последней сохраненной записи, и будете двигаться назад.

Дата/Время>>> 	Вы будете просматривать архив, начиная с записи, соответствующей определенным дате и времени.

Для перемещения по архиву вперед и назад используйте клавиши  и  . Как только вы дойдете до первой или последней записи, вы остановитесь.

##### Визуализация первой записи

##### Визуализация последней записи

##### Визуализация Даты/Времени

#### НАСТРОЙКА АРХИВА

На данном этапе программы задаются параметры хранения данных с помощью 4 функций:

ШАГ

Эта опция показывает этап регистрации и может быть запрограммирована в диапазоне от 0 до 99 минут. По умолчанию задано 0 минут, поэтому деактивирована, и  может быть увеличена на 1 минуту за один раз.

ТИП АРХИВА

Замкнутость архива  “ “, т.е. как только он заполнен, новые данные записываются поверх первых.

Заполнение “”, как только архив заполнен, прибор перестает сохранять в нем данные.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАМЯТИ

Эта опция показывает объем памяти занятый хранимой информацией.

СБРОС ПАМЯТИ

Эта опция используется для очистки памяти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Как только вы выполните эту операцию, все данные измерений будут утеряны.

### МЕНЮ ГРАФИКОВ ИЗМЕРЕНИЙ

#### ГРАФИК ИЗМЕРЕНИЙ

На этом этапе программы вы можете просматривать данные в графическом формате, если только архив не пустой. Чтобы решить с чего начать изучать графики и таблицы, можете использовать две опции:

Первая запись >>>  	Вы начнете просматривать архив с первой записи и будете двигаться вперед.

Дата/Время>>> 	Вы будете просматривать архив, начиная с записи, соответствующей определенным дате и времени.

Для перемещения по архиву вперед и назад используйте клавиши  и  . Как только вы дойдете до первой или последней записи, вы остановитесь.

Опция времени показывает как долго мы хотели бы сохранить график видимым на дисплее. По умолчанию задан 1 час, но мы можем задать время от 1, 6 или 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Как только график появится на дисплее, нажатием клавиши ENTER можно вывести на дисплей таблицу, в которой указаны максимальное, минимальное и среднее значения измерений. Более того, если клавишу ENTER нажать еще раз, на экране появится опция масштабирования выведенных на дисплей данных (ZOOM). Если клавише ENTER нажать в третий раз, на дисплее появится первоначальное изображение.

### УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ ВРУЧНУЮ

Эта часть программы полезна для всех функциональных клавиш управления, например,  при инсталляции для проверки функционирования всей системы в целом.

#### УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ ВХОДНЫМИ ДАННЫМИ

#### УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ ВХОДНЫМИ ДАННЫМИ

#### УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ ВЫХОДНЫМИ ДАННЫМИ

#### УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДНЫМИ ДАННЫМИ РЕЛЕ И ШЛАНГОВЫХ НАСОСОВ

### ВЫХОД ИЗ МЕНЮ

При выходе из меню вы возвращаетесь в режим РАБОТЫ (RUN). Перед возвратом в рабочий режим и сохранением всех выполненных установок программы прибор попросит вас подтвердить. Если удерживать нажатой клавишу , прибор выполнит сохранение всех запрограммированных установок в ПЗУ  (EEPROM) и вернется в рабочий режим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если нажать клавишу  прибор вернется в рабочий режим, не сохранит всех выполненных изменений, но восстановит предыдущие. Следовательно, все изменения будут потеряны.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Чтобы обеспечить правильное использование прибора, важно  бережно относиться ко всем элементам системы, особенно к тем, которые изнашиваться сами по себе втечение длительного периода времени. Например:

шланговый насос;

красные трубки шлангового насоса;

прозрачные трубки реагентов;

фотометрическая измерительная камера

Если у любого из них обнаруживаются отклонения или сбои, его следует заменить точно таким же.

Особенно это касается фотометрической измерительной камеры, там может образоваться налет или отложения органических веществ.

Отложения должны удаляться механически или химическими растворами. Механическое удаление можно выполнить влажной тряпкой, чтобы избежать, в конечном итоге, повреждения камеры. Для известкового налета рекомендуется использовать раствор воды и 10% хлорноватой кислоты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно учитывайте инструкции, приведенные на карточке безопасности реагентов.

Также рекомендуется использовать СИЗ (Средства Индивидуальной Защиты).

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С КРИТИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Жидкокристаллический монитор (LCD) встроен в оборудование, он содержит небольшое количество токсичных материалов.

Чтобы не нанести вред здоровью людей и ограничить негативное влияние на окружающую среду, четко выполняйте приведенные ниже инструкции:

Жидкокристаллический монитор (LCD):

Жидкокристаллический монитор (LCD) корпуса электронного устройства хрупкий (так как изготовлен из стекла) и, поэтому с ним надо обращаться крайне осторожно. По этой причине мы рекомендуем вам хранить его в оригинальной упаковке при транспортировке или в период, когда он не используется.

Если стекло LCD разбилось и жидкость вытекла, убедитесь, что вы до неё не дотрагивались. Промойте все части тела, которые могли случайно контактировать с этой жидкостью, как минимум втечение 15 минут.  Если после проведения этой операции вы обнаружите какие-либо симптомы, обратитесь к врачу немедленно.

## ПЕРИОДИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА

Система может работать и без приведения постоянного техобслуживания.

Частоту проведения калибровки определяет техник в зависимости от применения прибора.

Рекомендуется периодически тестировать качество измерения, путем верификации центрирования зонда.

Измерения содержания хлора можно проверить, используя другой эталонный фотометр в одно и то же время взятия пробы.

Если прибор даст другие показания, необходимо будет выполнить калибровку системы в следующий раз, так как описано в разделе “Калибровка”. При замене реагентов и группы измерительных элементов, показанных ниже, всегда требуется калибровка.

Проверка качества измерения PH должна проводиться с использованием эталонных буферных растворов (pH 7.0 и pH 4.0).

Чтобы упростить эту процедуру можно получить доступ к Настройке (Setup) через меню “Калибровка”.

Таким образом, прибор показывает реальное значение pH, полученное зондом. Если при сравнении с буферными растворами прибор показывает другие значения, необходимо выполнить калибровку прибора в соответствии с процедурой описанной в меню “Калибровка”.

## ЗАМЕНА РЕАГЕНТОВ

Замена реагентов производится следующим образом:

Отключите прибор от источника питания, вынув вилку из розетки.

Возьмите новую емкость с реактивом, снимите крышку.

Открутите крышку у пустой емкости и замените её новой.

Плотно закрутите крышку на новой емкости с реактивом.

Такая операция выполняется для каждого реагента.

После замены всех реагентов прибор можно включить. Незамедлительно заполните трубки реагентов, вращая шланговый насос до тех пор, пока не прекратятся пузырьки воздуха. Затем выключите прибор и включите еще раз.

Теперь процедура замены реагентов закончена. На следующем этапе необходимо проверить значения измерения концентрации хлора так, как описано в разделе “ПЕРИОДИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно учитывайте инструкции, приведенные на карточке безопасности реагентов.

Также рекомендуется использовать СИЗ (Средства Индивидуальной Защиты).

## ЧИСТКА ПРИБОРА

Чистка прибора подходит только для перечисленных ниже устройств. Для обеспечения хорошего техобслуживания всех элементов фотометра все виды отложений должны удаляться в любом случае.

Очищайте все и всегда влажной тряпочкой.

### ЧИСТКА PH-ЗОНДА

При использовании прибора в очень жесткой воде иногда необходимо помещать зонд в раствор 10% хлорноватой кислоты примерно 1 раз в месяц, чтобы избежать известковых отложений и сделать пористую диафрагму зонда более чувствительной. Если измерение обычно правильное, то лучше воздержаться от процедуры очистки с помощью кислоты и ограничиться очисткой только с помощью тряпочки.

После очистки необходимо провести верификацию измерения, и если понадобится,  выполнить инструкции раздела “КАЛИБРОВКА”.

### ЧИСТКА ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Эта операция выполняется в процессе обычного техобслуживания, когда на дисплей выводится сообщение “Камера загрязнена”.

Снимите крышку реагентов, чтобы попасть внутрь камеры.

Протрите камеру, используя мягкие материалы, как например мягкая хлопчатобумажная ткань и, если необходимо, 10% хлорноватую кислоту (чтобы удалить известковые отложения).

Вообще отложения должны удаляться из камеры механическим способом, как уже говорилось выше.

Включите устройство, чтобы использовать свет прожектора, что облегчит процедуру чистки. (см. Рисунок ниже).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При проведении этих операций выключите все дозирующие и сигнальные устройства, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций.

Запрещается протирать камеру абразивными или металлическим материалами. Подобные действия могут нанести камере непоправимые повреждения, вызвав её неисправную работу.

## ДЛИТЕЛЬНый ПЕРИОД ПРОСТОЯ

Если ожидается длительный период простоя:

- Удалите емкости с реагентами и замените их емкостями с дистиллированной водой.

- Промойте трубки реагентов, включив шланговый насос на несколько секунд нажатием клавиши . Когда трубки промыты и заполнены водой, можно остановить процедуру промывки.

- Втечение последующих десяти минут оставьте прибор включенным, чтобы позволить выполнить все необходимые процедуры для промывки камеры. Поднимите крышку камеры, чтобы проверить её чистоту. Если необходимо, для снятия отложений используйте хлорноватую кислоту или другие продукты вместе с влажной тряпочкой, как описано выше.

- Когда камера очищена, выключите устройство, отсоедините трубки и  примените небольшое давление на деформированную часть.

- Чтобы включить прибор по окончании периода простоя, повторите операции, приведенные в параграфе 3.1.2.

CAUTION

Системы дозировки и сигнальные устройства должны быть выключены

при проведении этих операций,  чтобы избежать возникновения опасных ситуаций.

# ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

При выполнении любой операции прибор необходимо выключить.

## ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Плавкий предохранитель 4A, расположенный рядом с зажимами электропитания, должен заменяться только предохранителем такого же типа, в противном случае вы рискуете нанести прибору непоправимые повреждения. Чтобы выполнить замену, обратитесь к рисунку ниже, на котором показан доступ к электронной части прибора.

Замена плавкого предохранителя

Поставляемый плавкий предохранитель рассчитан в соответствии с максимальным поглощением системы, он незамедлительно перемыкает цепь, если проектные характеристики изменяются.

Если, после замены, возникает необходимость заменить предохранитель еще раз, проверьте кабели и/или правильное значение номинального тока на самом предохранителе.

## ЗАМЕНА ДАТЧИКа ТЕМПЕРАТУРЫ И ОТСУТСТВИЯ ОБРАЗЦА

Для его замены закройте вход пробоотборника, откройте крышку электронной части, чтобы получить доступ к клеммной колодке, отсоедините четыре провода датчика, как показано на рисунке (разъем J4).

Выверните датчик из компенсационного стакана.

Рис.1 – Датчик температуры и отсутствия образца

## ЗАМЕНА ОСНОВАНИЯ КАМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Замена “Основания камеры измерения” должна выполняться в том случае, если поврежден один из компонентов, таких как датчик, прожектор и двигатель устройства перемешивающего воду. Необходимая запасная часть показана ниже на рисунке.

Данная запасная часть включает в себя датчик, прожектор, разъем соленоидного клапана, кабель питания и  двигатель устройства перемешивающего воду.

Чтобы заменить основание выполните следующие действия:

- Отключите прибор от источника питания, выдернув вилку из розетки.

- Отключите подачу воды.

- Выверните прожектор и датчик  из измерительной камеры, Расцепите разъем соленоидного клапана и отсоедините  провод электропитания внутри электронной панели, как показано на клеммной колодке (разъем J4, кабель питания 485).

- Снимите камеру, открутив четыре винта, которые фиксируют её на основании.

- Соберите каждую часть, тщательно соблюдая порядок элементов. Вставьте датчик со стороны соленоидного клапана из-за длинны проводов.

- Откройте гидравлический цикл и подключите систему к источнику электропитания.

- Вставьте константу K, как описано выше и выполните калибровку прибора.

- Теперь прибор готов к пуску.

# Text boxes

ОТСЕК ЭЛЕКТРОНИКИ

4

2

9

1

3

6

РЕЛЕ AUX 2

9

8

ШЛАНГОВЫЙ НАСОС

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

5

ЗАДЕРЖКА АНАЛИЗА

Задержка анализа                 0 мин

SETUP CL2

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

Задержка анализа

Установка анализа

Сервисное меню

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

b)

a)

b)

РЕЛЕ AUX 1

Место положения      Темпер.

Задержка		00:00:00

Продолжительн.	00:00:00

Система дата/время

Коммуникация

Язык

Пароль

Дисплей

Настройка реле AUX1

Настройка реле ALARM

Настройка реагента №3

Сигнал отсутствия образца

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

ДИСПЛЕЙ

Контрастность	70%

Подсветка 	ДА

Система дата/время

Коммуникация

Язык

Пароль

Дисплей

Настройка реле AUX1

Настройка реле ALARM

Настройка реагента №3

Сигнал отсутствия образца

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

Реагент №3  ВКЛ.          ВЫКЛ.

Система дата/время

Коммуникация

Язык

Пароль

Дисплей

Настройка реле AUX1

Настройка реле ALARM

Настройка реагента №3

Сигнал отсутствия образца

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

КОММУНИКАЦИЯ

Пункт ID          	       01

Скорость передачи           9600

Система дата/время

Коммуникация

Язык

Пароль

Дисплей

Настройка реле AUX1

Настройка реле ALARM

Настройка реагента №3

Сигнал отсутствия образца

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

ЯЗЫК

Система дата/время

Коммуникация

Язык

Пароль

Дисплей

Настройка реле AUX1

Настройка реле ALARM

Настройка реагента №3

Сигнал отсутствия образца

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

ДАТА/ВРЕМЯ

День		01

Месяц		06

Год	              2006

Часы		12

Минуты		48

Система дата/время

Коммуникация

Язык

Пароль

Дисплей

Настройка реле AUX1

Настройка реле ALARM

Настройка реагента №3

Сигнал отсутствия образца

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ + ШЛАНГОВЫЙ НАСОС

КОНТР.ТОЧКА 1 CL2       ВЫКЛ.

КОНТР.ТОЧКА 2 CL2       ВЫКЛ.

КОНТР.ТОЧКА 1 РН         ВЫКЛ.

КОНТР.ТОЧКА 1 PH         ВЫКЛ.

КОНТР.ТОЧКА AUX1      ВЫКЛ.

КОНТР.ТОЧКА 1 RX        ВЫКЛ.

СИГНАЛ      	          ВЫКЛ.

Шланговый насос 1 	          ВЫКЛ.

Шланговый насос 2 	          ВЫКЛ.

Шланговый насос 3 	          ВЫКЛ.

Шланговый насос 4 	          ВЫКЛ.

Текущие входные данные

Цифровые входные данные

Текущие выходные данные

Выходн.данн. реле +шланговых насосов

тест электроклапана

Измерение содержания хлора

Калибровка датчика H2O

ТЕКУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Порог активирован

МЕНЮ ВЫХОДА

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГРАФИКИ ИЗМЕРЕНИЙ

АРХИВ

НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Макс.значение           2.31 промиль

Минимал.значение    1.29 промиль

Среднее значение     1.45 промиль

ГРАФИК ИЗМЕРЕНИЙ

АРХИВ

АРХИВ

АРХИВ

АРХИВ

НАСТРОЙКИ ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ

SETUP MEASURES

НАСТРОЙКИ ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКИ ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКИ ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКИ ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ

Для выполнения этой настройки обратитесь к разделу 4.3.2.1.3.

НАСТРОЙКИ ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКИ ИЗМЕРЕНИЙ

НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ

СИГНАЛ ОТСУТСТВИЯ ОБРАЗЦА

НАСТРОЙКА РЕАГЕНТА

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

Английский

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

Переключат. дист.упр./Реле

Потреб.

Потреб.

SET1

контакт

SET1

контакт

Прожектор

Разъем соленоид.клапана

Фотодатчик

Кабель питания

Прожектор

Кабель питания

Разъем

соленоид.клапана

Нагрузки выше 230 ВА

Датчик

Источник питания

Источник питания

Нагрузки ниже 230 ВА

Датчик температуры и отсутствия образца

Прожектор

Камера измерения

Фотодатчик

Крышка реагентов

Датчик

Разъем солен.клапана

Кабель питания

Проектор

Колодка для подключения электропитания

(220В)

6

5

4

3

2

15

18

17

16

13

1

14

6

1

4

5

a)

Время сигнала         00 : 00: 00

Логика реле              ЗАКРЫТО

Перезапуск реле       ДА

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

10

7

Система дата/время

Коммуникация

Язык

Пароль

Дисплей

Настройка реле AUX1

Настройка реле ALARM

Настройка реагента №3

Сигнал отсутствия образца

12

Загрязненная вода

Поступление образца воды

12

Чистая вода

СОСУДЫ ДЛЯ РЕАГЕНТОВ

11

8

3

2

10

7

11

| {0>Mod.<}0{>Mod.<0} | xxxxxxx |
| --- | --- |
| {0>SN.<}0{>SN.<0} | XXXXXXX |
| Volt | 85-265 Vac | Hz | 50/60 |
| Fuse | 4A |
| SW Ver. | X.X |

Сигнализация ВКЛ.       ВЫКЛ.

Система дата/время

Коммуникация

Язык

Пароль

Дисплей

Настройка реле AUX1

Настройка реле ALARM

Настройка реагента №3

Сигнал отсутствия образца

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКА CL2

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

Задержка анализа

Установка анализа

Сервисное меню

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ

Контрольная точка 1

Контрольная точка 2

Заданная логика

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 1

ВКЛ. 	            0. 00 промиль

ВЫКЛ.	            0. 01 промиль

Время ВКЛ.   	+000 сек.

Время ВЫКЛ.  	+000 сек.

Пуск ВКЛ.	00 .00 .00

Пуск ВЫКЛ.	00 .00 .00

Остановка ВКЛ.	00 .00 .00

Остановка ВЫКЛ.	00 .00 .00

ЗАДАННАЯ ЛОГИКА

Макс.значение     5.00 промиль

Мин. значение     0.00 промиль

Сигнал при макс.     ВКЛ.

Сигнал при мин.      ВЫКЛ.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ

Контрольная точка 1

Контрольная точка 2

Заданная логика

НАСТРОЙКА CL2

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

Задержка анализа

Установка анализа

Сервисное меню

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

Задержка анализа

Установка анализа

Сервисное меню

НАСТРОЙКА CL2

Выходной диапазон	0 – 20 мА

Нижний предел          0.00 промиль

Верхний предел  	5.10 промиль

АНАЛОГОВ. ВЫХОДН. ДАННЫЕ

НАСТРОЙКА CL2

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

Задержка анализа

Установка анализа

Сервисное меню

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

Автоматическая

Сброс по умолчанию

КАЛИБРОВКА БЕЗ ХЛОРА

НАСТРОЙКА CL2

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

Задержка анализа

Установка анализа

Сервисное меню

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

| Время промывки | 20 | сек |
| --- | --- | --- |
| Время подачи реагента | 600 | мсек |
| Время нулевого анализа | 2 | сек |
| Время стабилизации значения | 30 | сек |
| Скорость двигателя | 1 |  |
| Настройка линии тренда | 5 |  |
| Значения по умолчанию |  |  |

НАТРОЙКА АНАЛИЗА

Порог

Измерение

Измерение

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

Система дата/время

Коммуникация

Язык

Пароль

Дисплей

Настройка реле AUX1

Настройка реле ALARM

Настройка реагента №3

Сигнал отсутствия образца

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Выход 1		0.0

Выход 2		0.0

Выход 3		0.0

Выход 1		0.0

Калибровка выхода 1

Калибровка выхода 2

Калибровка выхода 3

Калибровка выхода 4

Значения по умолчанию

Текущие входные данные

Цифровые входные данные

Текущие выходные данные

Выходн.данн. реле +шланговых насосов

тест электроклапана

Измерение содержания хлора

Калибровка датчика H2O

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цифровые входы

Реагент 1	: ВКЛ.

Реагент 2	: ВКЛ.

Реагент 3	: ВКЛ.

Вход H20		: ВЫКЛ.

Текущие входные данные

Цифровые входные данные

Текущие выходные данные

Выходн.данн. реле +шланговых насосов

тест электроклапана

Измерение содержания хлора

Калибровка датчика H2O

ПАРОЛЬ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Аналоговые входы

PH		: 04095

RX		: 02356

NTC		: 00240

20мА	: 00000

Текущие входные данные

Цифровые входные данные

Текущие выходные данные

Выходн.данн. реле +шланговых насосов

тест электроклапана

Измерение содержания хлора

Calibrat. H2O sensor

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

НАСТРОЙКА  RX

Контрольная точка 1

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ

ВКЛ. 	                   -1500 мВ

ВЫКЛ.	                   -1497 мВ

Время ВКЛ.   	+000 сек.

Время ВЫКЛ.  	+000 сек.

Пуск ВКЛ.	00 .00 .00

Пуск ВЫКЛ.	00 .00 .00

Остановка ВКЛ.	00 .00 .00

Остановка ВЫКЛ.	00 .00 .00

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 1

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

НАСТРОЙКА RX

Выходной диапазон	0 – 20 мА

Нижний предел  	-1500  мВ

Верхний предел	+1500 мВ

CURRENT OUTPUT

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

НАСТРОЙКА  RX

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

КАЛИБРОВКА RX

Автоматическая

Сброс по умолчанию

КАЛИБРОВКА RX

Значение стабилизации

Нажмите ENTER

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Контрольная точка 1

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ

CALIBRAZIONE RX

ВКЛ. 	                   -30.0 (С

ВЫКЛ.	                   -29.9 (С

Время ВКЛ.   	+000 сек.

Время ВЫКЛ.  	+000 сек.

Пуск ВКЛ.	00 .00 .00

Пуск ВЫКЛ.	00 .00 .00

Остановка ВКЛ.	00 .00 .00

Остановка ВЫКЛ.	00 .00 .00

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 1

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Выходной диапазон	0 – 20 мА

Нижний предел  	   -30 °C

Верхний предел	   +85 °C

ТЕКУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

НАСТРОЙКА ТЕМПРАТУРЫ

Сдвиг температуры 	+03.0°C

КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

Настройка PID

НАСТРОЙКА  PH

Контрольная точка 1

Контрольная точка 2

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ

ВКЛ. 	                   0.00 рН

ВЫКЛ.	                   0.01 рН

Время ВКЛ.   	+000 сек.

Время ВЫКЛ.  	+000 сек.

Пуск ВКЛ.	00 .00 .00

Пуск ВЫКЛ.	00 .00 .00

Остановка ВКЛ.	00 .00 .00

Остановка ВЫКЛ.	00 .00 .00

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 1

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

Настройка PID

НАСТРОЙКА PH

Выходной диапазон	0 – 20 мА

Нижний предел  	   0.00 pH

Верхний предел

ТЕКУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

НАСТРОЙКА  PH

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

Настройка PID

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

КАЛИБРОВКИ PH

Автоматическая

Сброс по умолчанию

КАЛИБРОВКИ PH

КАЛИБРОВКИ PH

Первая калибровка

Температура

Первая калибровка

Вставить зонд

Нажать ENTER

Первая калибровка

Ожидание стабилизации

Нажать ENTER

КАЛИБРОВКИ PH

Первая калибровка

Значение - - - - - -

КАЛИБРОВКИ PH

Вторая калибровка

Температура

КАЛИБРОВКИ PH

Вторая калибровка

Вставить зонд

Нажать ENTER

КАЛИБРОВКИ PH

Вторая калибровка

Ожидание стабилизации

Нажать ENTER

КАЛИБРОВКИ PH

Вторая калибровка

Значение - - - - - -

КАЛИБРОВКИ PH

Калибровка  OK

Нажать ENTER

КАЛИБРОВКИ PH

Эффективность зонда

Сдвиг:            -1217 мВ

Увеличение:  000%

КАЛИБРОВКИ PH

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

Выходные данные реле

Текущие выходные данные

Калибровка

Настройка PID

НАСТРОЙКА PH

| PID ВКЛ. | ВЫКЛ. |
| --- | --- |
| Контр.точка | 7.00 pH |
| Алгоритм | P |
| Знак алгоритма | Direct |
| Пропорц.скор. | 100% |
| Время производн. | 00:00.00 |
| Время интеграл. | 00:01.00 |

НАСТРОЙКА PID

ПОКАЗАТЬ ЗАПИСИ

СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

ПОКАЗАТЬ ЗАПИСИ

Первая запись	>>>>

Последняя запись	>>>>

Дата/Время	>>>>

Показать записи

Настройка

АРХИВ

Первая запись	>>>>

Последняя запись	>>>>

Дата/Время	>>>>

АРХИВ

Показать записи

Настройка

ПОКАЗАТЬ ЗАПИСИ

Первая запись	>>>>

Последняя запись	>>>>

Дата/Время	>>>>

АРХИВ

Показать записи

Настройка

ПОКАЗАТЬ ЗАПИСИ

Показать		>>>>

Дата		06/06/06

Время		10:45

НАСТРОЙКА

Шаг 		1 мин

Тип архива

Заполнение памяти	1 %

Сброс памяти	>>>>

АРХИВ

Показать записи

Настройка

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

ГРАФИК ИЗМЕРИНИЙ

Первая запись  	>>>>

Дата/Время	>>>>

Норма времени  	  1  ч

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ